江苏省新康监狱（省局中心医院）

2024年度医疗设备采购项目（二批次）
招 标 文 件
项目编号：GM203224W23281
 

江苏省设备成套股份有限公司
2024年9月
目  录
1

第一章 招标公告

第二章 投标人须知
6
20

第三章 评标标准

23

第四章 采购需求

42

第五章 主要条款及格式

59

第六章 附件



 招标公告
项目概况
江苏省新康监狱（省局中心医院）2024年度医疗设备采购项目（二批次）的潜在投标人应在e交易平台获取招标文件，并于2024年10月21日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.1项目编号：GM203224W23281
1.2项目名称：江苏省新康监狱（省局中心医院）2024年度医疗设备采购项目（二批次）

1.3预算金额：详见1.5采购需求
1.4最高限价：详见1.5采购需求
1.5采购需求：
	标段编号
	采购设备
	数量

（套/台）
	预算/最高限价（万元）
	是否接受进口产品
	交付使用期
	备注

	标段1
	一批外科器械及配套耗材
	/
	40.3
	否
	20个日历天
	/

	标段2
	心电图机
	3
	15
	否
	20个日历天
	与现有心电系统相匹配兼容

	标段3
	心电监护仪
	6
	30
	否
	20个日历天
	配套中央监护系统或与现有监护系统相匹配兼容

	标段4
	注射泵（三通道）
	3
	9
	否
	20个日历天
	与现有泵站系统相匹配兼容

	标段5
	呼吸机
	2
	44
	否
	20个日历天
	/


供应商需负责将所投标段内全部设备、材料、随设备提供的备品备件及专用工具等运抵采购人指定项目现场，并完成安装、调试，直至验收合格，交付采购人使用，即交钥匙工程。具体要求详见采购需求。
1.6合同履行期限：详见1.5采购需求。
1.7行业划分：其他医疗设备及器械制造。
1.8本项目（非专门）面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.9本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度的财务报告或财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月的：①缴纳税收的凭证；②缴纳社会保险的凭据）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
（1）投标人须提供有效的《医疗器械注册证》或产品备案凭证（复印件）；

（2）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（3）投标人为医疗器械生产企业的，须提供有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（复印件）。
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：2024年9月30日至2024年10月12日17：30（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：e交易平台
3.3方式：

登录e交易平台（http：//www.ejy365.com）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目、下载招标文件。

（1）平台网址为：http：//www.ejy365.com。下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（2）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

（3）下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在“资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在“资金管理--专用发票申请”中填写相关信息；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式：供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：9：00-11：30,13：30-19：00）；供应商项目参与操作说明：https：//www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf；技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799转0。

（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、招标文件服务费支付等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.4纸质招标文件服务费每标段100元，平台服务费200元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 
4.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：2024年10月21日9时30分；

投标文件递交地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标2室；或在截止时间前将投标文件邮寄至南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1007室（收件人：黄雨桐，电话025-83324257）。

注：①如选择邮寄投标文件，请投标人充分考虑投标文件邮寄在途时长（首选顺丰速运），以及投标文件包装的严密性、防水性、完好性等因素。投标人自行承担本项目投标文件邮寄丢失、破损等风险，以及由此导致的流标、投标被否决的后果。②如选择邮寄投标文件且未参加开标会的投标人，视为默认开标过程及结果，投标人不得对开标过程及结果提出任何异议。

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网、江苏监狱网、江苏省招标投标服务平台、E交易平台发布公告。 
6.2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“标段”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“标段”开标、评标。
6.3勘察现场或答疑：不组织。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
7.1采购人信息
名称：江苏省新康监狱
地址：江苏省溧阳市竹箦镇西安泰路10号
联系人：赵琪、魏培锋
电话：0519-87696263

7.2采购代理机构信息
名称：江苏省设备成套股份有限公司
地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1007室
联系方式：025-83324257、huangyt@jcec.cn
7.3项目联系方式
项目联系人：黄雨桐
电话：025-83324257
采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

第二章 投标人须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改
5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否，并提供彩页、手册、检测报告、注册证等相关证明，未提供的，评审时不予认可。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告、注册证等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；
（5）投标人交纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容
11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理货物招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

注：

①采购预算<10万元的项目，招标代理服务费为固定收费1500元；

②10万≤采购预算<30万元的项目，招标代理服务费为固定收费3000元。
16.3开标公证费（如有）：中标人在领取中标通知书前，向南京市南京公证处支付开标公证费，开标公证费按下列标准支付：中标金额≤200万元人民币，开标公证费500元人民币；200万元人民币＜中标金额≤600万元人民币，开标公证费600元人民币；600万元人民币＜中标金额≤1000万元人民币，开标公证费800元人民币；中标金额＞1000万元人民币，开标公证费按中标金额的万分之一收取，但最高不超过3000元人民币。

汇款账户：中标结果公告发布后，中标人应在1个工作日内登E交易（以下简称平台）网址为：https：//www.ejy365.com/获取。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。
17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。
17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。
17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：
18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改、撤回和撤销
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤销。

20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）未按招标文件规定的数额和形式交纳投标保证金的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（通常为30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性
25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
26、签订合同
26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

　　（四）事实依据（具体条款）；

　　（五）必要的法律依据（具体条款）；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
1.评标标准
本项目采用综合评分法确定中标人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	分类
	评分标准
	分值

	1
	价格
	以进入详细评审的各供应商评标价的最低值为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的评标价统一按照下列公式计算：供应商评标价得分=（评标基准价/该供应商的评标价）×30（小数点保留两位）。
	30

	2
	技术响应
	各标段投标产品对采购文件具体需求的响应程度：

全部响应招标文件的技术参数、服务要求的得满分30分；打“▲”的为重要技术指标，未响应或未按要求提供证明资料的视为负偏离，每负偏离一项扣5分；其他技术条款出现负偏离，每负偏离一项扣2分；扣完为止。

投标人须如实填写所投产品参数并提供相应证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。
	30

	
	
	培训方案：

对投标产品的培训方案等方面进行评价。培训方案详尽，培训人员实力强的得5分；培训方案较为全面，培训人员实力较强的得3分；提供培训方案，不符合本项目要求的得1分；未体现的得0分。

提供培训人员医疗技术资质证书或厂家上岗培训证书等相关证明材料。
投标人能提供3（含）次以上现场培训的得3分；能提供2次现场培训的得2分；能提供1次现场培训的得1分，不能提供现场培训的不得分。
提供承诺书并加盖公章，未提供不得分。
	8

	
	
	售后服务体系：

对投标产品售后服务体系的完备性、技术力量等方面进行评价。售后服务体系完备、售后服务团队人员多、售后技术力量强的得8分；售后服务体系一般、售后服务团队人员较多、售后技术力量一般的得5分；售后服务体系较差、售后服务团队人员少、售后技术力量弱的得2分；无售后服务体系的不得分。

提供售后服务体系说明、人员配置、医疗技术资质证书或厂家上岗培训证书等相关证明材料。
投标人接到维修通知后8小时内响应并到达现场得5分；接到维修通知后8（含）小时-12（含）小时响应并到达现场的得3分；接到维修通知后超过12小时响应并到达现场的得1分。
提供承诺书并加盖公章，未提供不得分。
（3）投标人在设备维修期间能免费提供备用设备给采购人使用的得2分。提供承诺书并加盖公章，未提供不得分。
	15

	3
	商务响应
	类似业绩：

标段1：投标人近三年（2021年1月1日起至今）具有所投器械类似项目的供货业绩，每有1份合同得3分，最高得15分。

须提供业绩合同复印件，时间以合同签订时间为准。 
标段2-5：投标人近三年（2021年1月1日起至今）具有所投标段设备类似项目供货业绩的，每有1份合同得3分，最高得15分。

须提供业绩合同复印件，时间以合同签订时间为准。
	15

	
	
	质保期：

在响应招标文件质保要求的基础上，承诺每延长1年的加1分，不足1年不予计分，最多加2分。

投标人须提供售后服务承诺书（原厂质保），须含标段内所有设备，否则不得分。
	2


说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求
标段内全部设备、材料、随机备品配件及专用工具，运抵买方项目现场，负责安装、调试，直至买、卖双方共同验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。符合国家相关验收规范及标准，质量合格。
须含所有为达到设备正常使用所必须的材料、设备、备品备件、工具、安装、调试等。投标人按需求清单进行报价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所需所有设备、材料的价格、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、调试费、配合费、检测费、验收费、税费、质保期内的售后服务费及投标人认为需要的其他费用等，买方不再另外支付任何费用。
1、设备清单：
采购设备明细：详见招标公告；
*2、质保期：详见各标段设备技术参数；
3、投标人应在投标文件中提供下列技术参数：
1）提供投标系统/设备详细的供货范围清单、主要设备、主要部件的名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、产品样本、数量、单价、制造商全称及制造地点等。
2）投标人应在投标文件中提供随设备提供的备品配件及专用工具的明细清单及单价。
3）提供设备从安装应用至整个使用期内的人员培训，并提供技术指导。
2、设备技术参数（按标段）：
标段1：

一、设备名称：外科用器械

二、数量：壹批

三、设备技术规格及要求

1.尿道扩张器，1个，长度≥189mm，直径≥Φ6mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

2.尿道扩张器，1个，长度≥192mm，直径≥Φ8mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

3.尿道扩张器，1个，长度≥194mm，直径≥Φ10mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

4.尿道扩张器，1个，长度≥197mm，直径≥Φ12mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

5.尿道扩张器，1个，长度≥199mm，直径≥Φ14mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

6.尿道扩张器，1个，长度≥200mm，直径≥Φ15mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

7.尿道扩张器，1个，长度≥200mm，直径≥Φ16mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

8.尿道扩张器，1个，长度≥200mm，直径≥Φ17mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

9.尿道扩张器，1个，长度≥200mm，直径≥Φ18mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

10.尿道扩张器，1个，长度≥200mm，直径≥Φ19mm，女性，医用不锈钢，表面电镀处理

11.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ2mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

12.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ2.5mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

13.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ3mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

14.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ3.5mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

15.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ4mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

16.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ4.5mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

17.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ5mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

18.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ5.5mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

19.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ6mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

20.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ8mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

21.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ8.5mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

22.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ6.5mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

23.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ7mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

24.尿道扩张器，1个，长度≥260mm，直径≥Φ7.5mm，男性，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

25.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥2mm，医用不锈钢，表面电镀处理

26.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥3mm，医用不锈钢，表面电镀处理

27.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥4mm，医用不锈钢，表面电镀处理

28.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥5mm，医用不锈钢，表面电镀处理

29.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥6mm，医用不锈钢，表面电镀处理

30.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥7mm，医用不锈钢，表面电镀处理

31.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥8mm，医用不锈钢，表面电镀处理

32.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥9mm，医用不锈钢，表面电镀处理

33.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥10mm，医用不锈钢，表面电镀处理

34.胆道探条，1个，长度≥300mm，头宽≥11mm，医用不锈钢，表面电镀处理

35.取石钳，2个，总长≥240mm，头宽≥4.5mm，弯，叠腮式，胆，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理

36.取石钳，2个，总长≥220mm，头宽≥5mm，弯，叠腮式，胆，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理

37.取石钳，2个，工作长度≥200mm，头宽≥5mm，弯曲角度≥125°，角弯，盖板式，胆，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理

38.胆石匙，2个，长度≥250mm，头≥1宽≥8mm/头≥2宽≥10mm，双头，0Cr18Ni9、医用不锈钢，表面亚光处理

39.胆道手术剪，2个，长度≥200mm，侧角头，圆头，医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面电镀处理

40.分离结扎钳，3个，总长≥180mm，钳头的弯曲高度≥12mm，钳头与钳身夹角≥135°，角弯型，网纹齿。医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理

41.医用镊，2个，长≥250mm，直型，横齿，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

42.医用镊，2个，长≥160mm，直型，横齿，精细头，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

43.持针钳，2个，总长≥230mm，直头，镶硬质合金片，精细，齿距≥0.3，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面刷光处理

44.分离结扎钳，4个，总长≥240mm，钳头的弯曲高度≥18mm，钳头与钳身夹角≥90°，角弯型，全齿。医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理

45.分离结扎钳，4个，总长≥240mm，鳃轴到钳头的长度≥71mm，钳头弯曲的高度≥12mm，弯型，全齿，头宽≥2.6mm，头厚≥2mm。医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理

46.持针钳，4个，总长≥250mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距≥0.3，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理

47.分离结扎钳，4个，总长≥220mm，鳃轴到钳头的长度≥59mm，钳头弯曲的高度≥28mm，弯型，弯柄，全齿，头宽≥2.6mm，头厚≥2mm。医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理

48.精细剪，2个，总长≥230mm，弯型，刃口镶硬质合金片，医用不锈钢，表面刷光处理

49.组织剪，2个，总长≥250mm，弯型，刃口镶硬质合金片，综合，医用不锈钢，硬度47-53HRC，表面刷光处理

50.精细剪，4个，总长≥250mm，直型，刃口镶硬质合金片，医用不锈钢，表面刷光处理

51.胃钳，2个，长度≥200mm，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

52.胃钳，2个，长度≥290mm，医用不锈钢，硬度40-48HRC，表面电镀处理

53.肠钳，4个，总长≥220mm，直，直齿，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理

54.肠钳，4个，总长≥220mm，弯，直齿，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理

55.压肠板，5个，长度≥300mm，头宽≥35mm/45mm，直板，医用不锈钢，表面电镀处理

56.深部拉钩，2个，总长≥300mm，头宽≥48mm，深≥120mm，S形，医用不锈钢，表面电镀处理

57.深部拉钩，2个，总长≥250mm，头宽≥36mm，深≥105mm，S形，医用不锈钢，表面电镀处理

58.深部拉钩，2个，总长≥200mm，头宽≥24mm，深≥84mm，S形，医用不锈钢，表面电镀处理

59.腹部手术牵开器，1套，双侧，悬拉式，、医用不锈钢，表面电镀处理

60.肾蒂钳，2个，总长≥240mm，头宽≥5mm，头圆弯，弯曲半径≥25mm，弯曲高度≥28mm，带竖槽，柄弯，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理

61.肾蒂钳，2个，总长≥250mm，头圆弯，弯曲半径≥35mm，弯曲高度≥22mm，无损伤1*2齿，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理

62.肾蒂钳，2个，总长≥250mm，头圆弯，弯曲半径≥45mm，弯曲高度≥22mm，无损伤1*2齿，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面亚光处理

63.脾蒂钳，2个，总长≥240mm，头宽≥4mm，头圆弯，弯曲半径≥25，弯曲高度≥28mm，弯柄，凹凸齿，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理

64.脾蒂钳，2个，总长≥250mm，头宽≥5mm，弯，竖齿，医用不锈钢，热处理硬度40-48HRC，表面电镀处理

65.骨锤，2个，总长≥220mm，锤头重≥270g，长度公差≤±5mm，其材质由符合GB/T 1220–2007中的规定材料制造，产品经热处理后，硬度40-48HRC；产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”，表面电镀处理

66.骨克丝钳，2个，总长≥200mm，剪切直径2mm以下钢丝，虎头，采用国产医用不锈钢，产品表面电镀处理，具有良好的耐腐蚀性

67.辊轴取皮刀，1个，总长≥318mm，刀片长度≥160mm，刀片与转动螺杆之间的间隙可调节，调节范围为0-1mm。采用医用不锈钢材质，有良好的刚度，表面电镀处理，手柄采用铝合金材质，表面氧化，耐腐蚀性能良好

68.肛门探针，10个，长度≥180mm，头宽≥2.5mm，双头，AG医用不锈钢，表面刷光处理

69.肛门牵开器，2个，≥135mm，单叶，医用不锈钢，表面电镀处理

70.肛门牵开器，4个，≥160mm，三叶，医用不锈钢，表面亚光处理

71.肛门牵开器，2个，≥150mm，双叶，医用不锈钢，表面亚光处理

72.肛门镜，2个，镜体前端口径≥Φ22mm，镜体后端口径≥Φ60mm，镜体长≥80mm，喇叭式，医用不锈钢，表面刷光处理

73.肛门镜，2个，有孔，钳式，H62医用不锈钢，表面电镀处理

74.夹持器，2个，长≥330，宽≥180，长度公差≤±5mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理

75.夹持器，2个，长≥300，宽≥150，长度公差≤±5mm；采用医用不锈钢，表面电镀处理

76.骨牵引针，20个，总长≥250mm，直径≥3mm，三角型刃口，国产医用不锈钢，表面刷光处理，具有良好的耐腐蚀性

77.弯针持针器，3个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）钳头左弯、直型柄、手柄带锁

（3）头部镶嵌硬质合金，夹持稳定可靠

（4）手柄采用钛合金加工而成，人体工程学设计，手感舒适

（5）手柄带锁可自动复位，经锁止后可不带锁

（6）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（7）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（8）耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

（9）采用医用不锈钢精密加工

78.单极分离钳，3个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）≥90°分离钳

（3）采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配 

（4）可实现盲拆盲装即可精准6位

（5）采用高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体

（6）钳头张口≥73°，工作长度≥330mm

（7）产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求

（8）符合GB9706.1-2020、GB9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求

（10）钳头经热处理

79.单极电极，3个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）钩状电极

（3）前端绝缘部分采用陶瓷材质材质

（4）产品可经高温高压连续灭菌≥50次，无松动开裂等情况

（5）符合GB9706.1-2007、GB9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求

（6）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（7）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（8）耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

（9）采用医用不锈钢精密加工

80.单极电极，3个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）铲状电极

（3）前端绝缘部分采用陶瓷材质材质

（4）产品可经高温高压连续灭菌≥50次，无松动开裂等情况

（5）符合GB9706.1-2007、GB9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求

（6）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（7）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（8）耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

（9）采用医用不锈钢精密加工

81.具有冲洗吸引功能的单极电极，2个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）棒状电极可冲吸，按钮式，平口

（3）前端绝缘部分采用聚四氟乙烯高分子材质

（4）产品可经高温高压连续灭菌≥50次，无松动开裂等情况

（5）符合GB9706.1-2007、GB9706.4-2009 、GB 9706.19-2000、YY 0505-2012等医用电气安全标准相关要求

（6）推拉式控制阀，开闭无卡涩，通畅无阻塞

（7）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（8）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（9）耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

（10）采用医用不锈钢精密加工

82.单极抓钳，2个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）中空肠钳

（3）采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配，便于清洗及维护；

（4）可实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷

（5）采用高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体

（6）钳头张口≥73°，工作长度≥330mm

（7）产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求

（8）符合GB9706.1-2020、GB9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求

（9）钳头经热处理

83.单极抓钳，2个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）肠钳

（3）采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配

（4）可实现盲拆盲装即可精准6位，方便快捷

（5）采用高分材料加工而成，集韧性与硬度为一体

（6）钳头张口≥73°，工作长度≥330mm

（7）产品符合YY/T 0940-2014标准的相关要求

（8）符合GB9706.1-2020、GB9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求

（9）钳头经热处理

84.内窥镜用刀，2个，与医院现有设备可匹配使用

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）刀片刃部锋利

（3）按压按钮后可迅速弹回

（4）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（5）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（6）耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

（7）采用医用不锈钢精密加工

85.双极电凝钳，1个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（3）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（4）耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

（5）采用医用不锈钢精密加工

（6）配置双极电凝线

（7）采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配

（8）符合GB9706.1-2020、GB9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求

（9）钳头经热处理

86.双极电凝钳，1个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（3）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（4）耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

（5）采用医用不锈钢精密加工

（6）配置双极电凝线

（7）采用三拆、快拆式分体结构，实现任意组配

（8）符合GB9706.1-2020、GB9706.4-2022 、GB 9706.218-2021、YY 9706.102-2021等医用电气安全标准相关要求

（9）钳头经热处理

87.双极高频电缆线，2个

（1）规格≥3000mm

（2）电缆线与电缆插头/插座应连接牢固，应能承受≥25N力的拉拽

（3）器械的安全要求应符合GB9706.5、GB9706.4和GB9706.19中的规定；电磁兼容：器械的电磁兼容要求和试验应符合YY0505的规定

（4）可高温高压消毒

88.单极高频电缆线，1个

（1）规格：≥3000mm

（2）电缆线与电缆插头/插座应连接牢固，应能承受≥25N力的拉拽

（3）器械的安全要求应符合GB9706.5、GB9706.4和GB9706.19中的规定；电磁兼容：器械的电磁兼容要求和试验应符合YY0505的规定

（4）可高温高压消毒

89.施夹钳，1个


（1）工作长度≥330mm，器械直径≥5mm

（2）塑料夹施夹钳，配ML号绿色塑料夹

（3）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（4）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（5）耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中沸水试验法b级的规定

（6）采用医用不锈钢精密加工

（7）转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360度内转动自如，定位可靠

（8）钳子与夹子之间配合良好，具有良好的夹持性能

（9）各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象

90施夹钳，1个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥10mm

（2）塑料夹施夹钳，配L号紫色塑料夹

（3）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（4）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（5）耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中沸水试验法b级的规定

（6）采用医用不锈钢精密加工

（7）转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360度内转动自如，定位可靠

（8）钳子与夹子之间配合良好，具有良好的夹持性能

（9）各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象

91.施夹钳，1个

（1）工作长度≥330mm，器械直径≥10mm

（2）塑料夹施夹钳，配XL号金色塑料夹

（3）除特殊设计外的产品表面粗糙度不大于0.8um，光滑圆平整，无锋棱、砂眼等缺陷

（4）产品及各零部件可经高温高压、低温等离子、环氧乙烷等主流方式消毒灭菌

（5）耐腐蚀性能符合YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

（6）采用医用不锈钢精密加工

（7）转动施夹钳转盘，钳头和钳杆能在360度内转动自如，定位可靠

（8）钳子与夹子之间配合良好，具有良好的夹持性能

（9）各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象

92.骨用牵开器，3个，平展长1.2-1.5m，宽≥22cm，采用医用不锈钢，表面电镀处理

93.骨用牵开器，1个，长≥297，宽≥217，长度公差≤±5mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理

94.手术圆凳，10张

（1）外形尺寸≥L290（凳面直径）×W290×H400/560mm

（2）主体框架采用四角支撑结构，整体选用≥Φ25×1.2mm不锈钢管材焊接成型，焊接处经自动抛光机打磨平整，不划手，均匀光滑

（3）凳面采用可螺旋升降式设计，根据使用需求调节高度

（4）凳脚底部配有防滑橡胶软垫，无噪音、耐磨擦

95.敷料/器械转运车，1辆

（1）外形尺寸≥L1200×W600×H900mm

（2）整车均采用≥304不锈钢管/板材焊接成型，焊接处经自动抛光机打磨平整，不划手，均匀光滑

（3）车体右侧及车体顶部采用侧边单侧开门设计，箱体采用全封闭式设计，门可上锁，车体前后端均设有弧形把手

▲（4）车体底部配有四个≥5寸双轴承静音万向轮，对角刹车，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨，不脱胶、不粘毛发，安全承重≥250kg（提供相关证明）

96.医用转运车，3张

（1）外形尺寸≥1930×640×500～900mm

（2）车体选用电镀锌无铬耐指纹矩形管，焊缝均匀渗透、强度高，无漏焊、假焊等。电镀锌无铬耐指纹矩形管表面采用双重涂层技术，酸洗除锈后电镀处理，表面具有极强的耐化学腐蚀性、不生锈、强附着力，可在表漆磨损的情况下仍起到防锈蚀作用

（3）整车粉末涂料，金属表面采用静电粉沫喷涂工艺、高温烘烤固化等工序喷涂，涂面覆着力强，产品表面耐磨性优异，防腐蚀性优良，硬度高，不易产生划痕及药剂污渍，光泽度均匀饱满，颜色选用莫兰迪颜色系，表面哑光材质

（4）平车面板及护栏均采用PP工程塑料整体注塑成型，不变形、坚固韧性强，不易断裂

（5）升降式PP护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运。护栏升降座内存配有伸缩气泵，可有助于护栏平缓下降，护栏下降收缩时平齐床面 

（6）背板采用气弹簧作支撑力源，可升降角度0度至88度，最大承重≥300KG                           

▲（7）封闭式底架设计，配有四个≥6寸中控刹车轮，底架底部另配有≥5寸行车导向轮一个（提供相关证明）

（8）头部带有氧气瓶支架，床体两端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架

（9）整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达500～900mm之间

（10）床垫面料表面PU防水处理，易于清洗，外部面料可水洗

97.发药车，2个

（1）外形尺寸≥L750×W475×H930mm

（2）车体主要由塑、铝、钢结构组成，立柱为铝合金材质

（3）ABS注塑工艺成型两侧带有扶手，易清洁，凹陷设计，台面配有透明防摩擦垫，垫下可放置各类说明书。台面三面为≥304不锈钢围栏

（4）车体正面：中控锁，配置有≥6层抽屉，≥1个大抽、≥2个中抽、≥3个小抽。抽屉配药格插片自行调整药格大小。抽屉配有抽屉标识插片

（5）车身左侧上方配有置物盒≥1个、手消架≥1个，右侧下方配有≥2个污物桶

（6）车身下方配≥4个高档静音万向轮，对角刹车，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨、防卷发

98.抢救车，2个

（1）外形尺寸≥L625×W475×H920mm

（2）车体主要由塑、铝、钢结构组成，立柱为铝合金材质

（3）ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁，凹陷设计，台面配有透明防摩擦垫，垫下可放置各类说明书。台面三面为≥304不锈钢围栏

（4）台面上部左侧配有除颤器平台，台面上部右侧配≥6*4回旋式挂钩输液架

（5）车身共有≥5个抽屉（≥2小抽、≥2中抽、≥1大抽）。每个抽屉配药格插片自行调整药格大小。每个抽屉配有抽屉标识插片

（6）ABS抽屉带铝合金抽屉框，易取放，车体均配轨道，抽拉次数可≥10万次，承重可≥30KG

（7）车身左侧上部配有隐藏式副工作台，工作台下部配有≥1个置物盒。车身右侧下部配置≥1个污物桶

（8）车身下方配有≥4个高档静音脚轮，对角刹车，防卷发

99.治疗车，3个

（1）外形尺寸≥L625×W475×H920mm

（2）整体采用塑钢集合，ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁，凹陷设计，台面配有透明防摩擦垫，垫下可放置各类说明书

（3）台面三面为≥304不锈钢围栏

（4）上层板下设抽屉≥1个，抽屉配药格插片自行调整药格大小。抽屉配有抽屉标识插片，车体均配轨道，抽拉次数可≥10万次，承重可≥30KG

（5）车体前左右立柱上配≥2个垃圾桶

（6）高档静音万向轮≥4个，对角刹车，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨

100.轮椅，3张

（1）车架：由≥Ф22mm X1.0mm 钢管焊接组合成型，采用固定扶手，固定腿托，踏板锁紧装置可靠，安全性能好，表面电镀处理，可折叠

（2）前轮≥7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形

（3）后轮≥24寸辐条轮PU实心胎，配置高强度塑料手轮圈，采用防滑性设计

（4）刹车采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，后把配置带刹车功能的手连动刹车

（5）座靠垫采用牛津布黑色硬座，透气舒适，结实耐用

（6）选用塑料护板

（7）配置高强度金属脚踏板，脚踏板高度可调

（8）座位配有加厚型按扣安全带

（9）配有护腿带

（10）承重不小于100KG

101.牵引床，1张

（1）产品为三维颈腰椎治疗牵引床，各项数据均由单片机控制，采用数码管显示，直线电机为驱动动力，实现智能化治疗

（2）在临床时，水平牵引、成角牵引、旋转牵引可单独进行，也可结合使用，

▲（3）腰椎牵引和颈椎牵引可同时进行，当颈牵力＞200N时，须按确认键后方可加大颈牵力。当患者感觉不适时，可按急退按钮，牵引机构立即退回（提供相关证明）

（4）主床尺寸≥2450mm×600mm×750mm

（5）腰椎牵引行程≥200mm；颈椎牵引行程≥250mm

（6）牵引总时间≥99min；牵引时间≥9min；间歇时间≥90s

（7）腰椎牵引力≥990N；颈椎牵引力≥300N

（8）成角角度≥-30°～+10°；摇摆角度≥-25°～+25°

▲（9）牵引模式≥8种（提供相关证明）

（10）配备颈椎牵引架≥1个，颈椎套≥1个，绑带≥2个

*102.质保1年，器械出保后免费维修，配备主流品牌容量≥2T固态移动硬盘≥2个
标段2：
一、设备名称：心电图机

二、数量：叁套

三、设备技术规格及要求

1.不小于12导数字式心电图机，支持≥12导心电图同步采集

2.显示屏幕≥8英寸

3.耐极化电压≥±600mV

4.频响范围：0.05-245Hz全频滤波

5.心电图主机支持内置≥4G功能，不接受外置模块

6.心电图主机支持无线功能

7.支持设备内置扫码功能，或配外接扫码枪

8.内置热敏打印机，支持报告自动打印

9.内置可充电锂离子电池，电池容量≥4400mAh（提供相关证明材料）

10.具备LAN、USB、DATA等接口

11.支持智能操作系统，可远程更新升级

▲12.具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号（提供相关证明材料）

13.具有采集前≥3秒的数据回顾功能

14.QTc参数测量：内置≥2种测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

15..心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息

16..心电图机支持本地报告进行同屏对比

▲17.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。（提供相关证明）

▲18.心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能

▲19.支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒

20.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等

21.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离

22.保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况

23.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

24.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中

*25.可免费接入医院现有心电系统和信息化系统，软件终身免费升级

*26.质保（原厂全保）2年，提供原厂易损配件（导联线等）≥3套
标段3：
一、设备名称：心电监护仪

二、数量：陆套

三、设备技术规格及要求

*1.可通过有线和无线的方式联入或兼容医院原有中央监护系统

2.显示屏≥12.1寸，观察波形通道≥10道

3.标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池、双有创

▲4.可选配置：呼末二氧化碳(EtCO2)、双有创压力(2×IBP)监测功能；可选触控屏、记录仪（提供相关证明）

5.显示界面：提供常规界面与大字体、≥7导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面

6.心电、呼吸、无创血压、血氧、体温参数的医用电气安全级别高于BF级，达到CF级

7.心电：

（1）心电3/5导可选

（2）具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式

（3）心电扫描速度扫描速度≥ 6.25/12.5/25/50 mm/s。

（4）在≥5导的情况下，支持同屏心电≥7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1~V6

（5）常规界面下，可显示不少于三个心电导联的波形

8.心律失常分析和ST分析功能：

（1）可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥23种包括“房颤”等高级分析功能

（2）具有ST分析功能，具体测量范围达到-2.5mV~+2.5mV或范围更广

9.心率：

（1）具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率

（2）具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示

10.无创血压：  

（1）具备动态血压分析功能，可自动统计分析≥24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示 

（2）具有收缩压和舒张压的血压差报警功能

11.血氧：

（1）标配具有灌注度指数(PI)的血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态

▲（2）标配原装指夹式血氧传感器（提供证明材料）

（3）血氧脉率范围20～300bpm

12.呼吸：常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测

13.可选配微流etCO2技术，采样速率≤50ml/min。自动校准，无需手动校准。无需预热，最大反馈时间≤6秒

▲14.双通道有创压力(IBP)测量功能，测量范围 -50 mmHg ~ 400 mmHg（提供相关证明）

15.数据存储与回顾：

（1）无需存储卡或中央站，监护仪存储≥1500组NIBP数据列表 

（2）无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间≥1000小时

（3）无需存储卡或中央站， 监护仪可存储≥200组ARR事件或报警信息

16.通讯：

（1）提供标准的HL7数据输出，以此对接第三方系统

（2）标配VGA视频输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出接口

17.标配多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算

18.记录仪：内置，可打印波形通道≥3通道。

▲19.标配高容量锂电池，≥4800mAh，≥11.1V（提供相关证明）

*20.主机质保（原厂）3年，附件质保（原厂）6个月，配备主流品牌容量≥2T固态移动硬盘≥3个

标段4：
一、设备名称：注射泵（三通道）

二、数量：叁套

三、设备技术规格及要求

▲1.注射精度≤±1.8%（提供相关证明）

2.速率范围：0.01～2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

3.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml等

4.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

▲5. ≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能（提供相关证明）

6.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

▲7.支持药物库，可储存≥5000种药物信息（提供相关证明）

8.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

▲9.电池工作时间≥5小时@5ml/h（提供相关证明）

10.防异物及进液等级IP33

*11.适合在救护车使用（需提供证明）

*12.质保5年（原厂全保），可接入或兼容医院现有中央泵站集中管理系统，配套1#输液泵管≥400支

标段5：
一、设备名称：呼吸机（有创含无创）

二、数量：贰套

三、设备技术规格及要求

（一）通气模式

1.间歇指令正压通气 CMV

2.辅助间歇指令正压通气 AC

3.同步间歇指令通气SIMV

4.持续气道正压PEEP/CPAP

5.叹息Sign

6.压力支持通气PS

7.窒息通气Apnea V

8.双水平气道正压通气BIPAP，全程允许患者自主呼吸

9.AutoFlow自动调节流速功能，可应用于所有容量控制模式，以最低送气压力输送目标潮气量，并全程允许患者自主呼吸避免人机对抗

（二）技术指标

1.潮气量：50～1800ml

2.吸气时间：0.2～9s

3.吸呼比：150:1～1:150

4.吸入氧浓度：21～100%

▲5.吸气压力：1～99mbar（提供相关证明）

6.呼气末正压PEEP：0～50mbar

7.压力上升斜率：5～200mbar/s

8.吸气触发灵敏度（流量触发）：1～14L/min，直接设置流量数值

9.吸气终止灵敏度：5～75％PIF（吸气峰流）

10.压力支持Psupp：0～50mbar（PEEP之上）

11.窒息通气报警：15～60s

▲12.涡轮最高持续恒定峰流速可达250L/min（提供相关证明）

13.窒息通气报警：15～60s

（三）监测项目

1.≥12寸内置式彩色触摸屏

2.压力-时间波形，流速-时间波形，容量-时间波形，同屏可显示三道波形

3.气道平台压、气道平均压、呼气末正压

4.吸入潮气量、呼出潮气量

5.总呼吸频率、自主呼吸频率

6.总分钟通气量、自主分钟通气量

7.气道阻力R、肺顺应性C

8.呼出端流量传感器采用高精度非压差式流量传感器

9.流量传感器可自动定标，每台配≥5个可随时取下消毒

10.趋势表格≥10天

（四）报警项目

1.智能三级声光报警系统

2.能提供报警中文信息

3.自主呼吸频率过高报警

4.分钟通气量过高报警

5.分钟通气量过低报警

6.气道压力过高报警

7.气道压力过低报警

（五）操作系统

1.智能吸痰：吸痰前自动增氧≥3分钟，吸痰≥2分钟，吸痰后自动增氧≥2分钟

2.待机功能

3.波形冻结功能

4.参数调节防错功能

5.屏幕锁定功能

▲6.一体化内置涡轮机，没有外接电源及气源仍然能够工作（提供相关证明）

7.长效氧电池能够工作至少24个月

8.一体化雾化功能

▲9.无创通气功能，可叠加在所有容控和压控模式上使用（提供先关证明）

*（六）每台配置

1.主机≥1，车架≥1，重复用管路≥2，模拟肺≥2，呼出阀≥2，可提供一次性呼出阀，流量传感器≥5，主流湿化器≥1，一次性气管延长管≥50，一次性细菌过滤器≥50，雾化功能≥1，无创通气功能≥1，Autoflow≥1

（七）配套移动式电动吸引器≥5台

1.选用大流量无油润滑真空泵作为负压源，外观为塑料或金属外壳

2.摆动式手拉杆，设备附件箱内可放置脚踏开关、电源线等

3.大口径、大容量贮液瓶，极易清洗；配带密封环瓶塞，密封性好且开启方便

4.反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内

5.采用透明用一用聚氯乙烯吸引软管，可在吸引时观察管内液体；管道接头设计合理，连接方便、可靠

6.负压调节阀可控制吸引时所需负压，负压值由真空表显示

7.机器旁设有导管架和悬挂式清洗杯

8.极限负压值≥0.09Mpa（680mmHg）

9.抽气速率≥32L/Min

10.贮液瓶≥2500ML*2

11.负压调节范围0.02 Mpa～极限负压值

12.噪声≤60dB

*（八）其他

1.质保（原厂全保）5年，每年不少于2次巡检

第五章 主要条款及格式

一、合同通用条款
1.定义：除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1 “买方”是指合同协议书中指明购买货物和服务的单位。
1.2 “卖方”是指投标文件为买方接受并与买方签订合同协议书的单位。
1.3 “项目现场”是指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在“合同专用条款”中指明。
1.4 “合同货物”是指卖方提供的一切设备、机械和/或其他材料。
1.5 “技术资料”是指与合同货物的性能检验、验收、操作、维护以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。
1.6“伴随服务”是指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
1.7“质保期”是指自验收合格之日起一定期间内，卖方保证合同货物的适当和稳定运行，并负责消除合同货物存在的任何缺陷，买方不承担消除货物自身缺陷的费用。
1.8 “合同货币”本合同项下的支付中所使用的货币为人民币。
1.9“合同价款”是指在卖方完全和适当地履行其合同义务后，买方根据合同规定支付给卖方的价款，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.10 “签约合同价”指签订的合同协议书中写明的合同总金额。
1.11 “合同条款”包含合同通用条款和合同专用条款，当合同通用条款与合同专用条款有矛盾时，以合同专用条款为准。
1.12 “日”是指日历日。
1.13 “知识产权”是指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.合同范围
2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供“合同专用条款”中规定的“合同货物”。
3.支付合同价款
3.1 买方应根据“合同专用条款”的规定向卖方支付合同价款。
4.履约保证金
4.1  卖方应在收到中标通知书且合同签订后5个工作日内（买方付款前），向买方提交“合同专用条款”中所规定金额的履约保证金。
4.2 如果卖方在合同有效期内未能履行本合同项下卖方的义务，买方有权从履约保证金中追索。
4.3 履约保证金应采用本合同货币，并根据“合同专用条款”的规定采用下述方式之一提交：

1） 银行保函：由买方可接受的银行出具。其格式采用招标文件中提供的格式或买方可接受的其他格式；
2） 银行本票、银行汇票、转账等非现金形式。
4.4 在卖方完全履行完毕合同约定的各项义务后30日内，买方将以银行本票、银行汇票、转账等形式提交的履约保证金（不计息）退还卖方。
4.5 卖方逾期缴纳履约保证金的，在买方的敦促下仍未在合理期限内缴纳的，买方有权解除合同并要求卖方承担合同金额20%的违约责任，由此给买方造成的损失仍不能弥补的，卖方应当补足。
5.交货、保险
5.1 卖方应保证合同货物按“合同专用条款”规定的期限、批次交付买方。
5.2 交货地点为项目现场，“合同专用条款”另有约定的除外。卖方应在合同约定的交货地点将合同货物交付买方。
5.3发货前通知，在“合同专用条款”约定的期限内，卖方应将合同号、货物的名称、装运数量、金额、包装件数、总毛重、总体积（立方米）以及货物准备发运和预计到达交货地点的时间通知买方。如果有易燃货物和危险货物，亦应注明有关细节。
5.4运输保险，卖方应按合同货物的发票价值110 ％的金额为货物办理运输保险。若交货地点为买方项目现场，则以卖方为受益人；若交货地点为卖方工厂或买方项目现场以外的其他地点，卖方代办货物运输及保险的，则以买方为受益人，如果合同货物在运输途中丢失或损坏，卖方应协助买方向保险公司请求赔偿或者代表买方向保险公司索赔，并根据买方要求尽快按原合同单价补供丢失或损坏的合同货物。
5.5如果卖方未能按照合同约定的交付使用期间交付使用，卖方应按“合同专用条款”的规定支付违约金或提供其他救济。违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务。
6.包装与标记
6.1除非“合同专用条款”中另有规定，合同货物应由卖方用新的坚固的木箱进行包装并采取防漏、防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证合同货物能够经受多次搬运、装卸和长途运输。
6.2卖方应在每个包装箱的邻接四个侧面标明：目的地、收货人、合同货物名称、箱号/件号、毛重/净重、尺寸等内容。根据合同货物在装卸、运输上的不同要求，还应在包装箱上显著地标明“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及其它通用标记。对于重量为二吨及以上的合同货物，还应在包装箱上标明“重心”、“起吊点”（如挂钩位置），以便装卸和搬运。
6.3在合同货物的每件包装中都应附有下列单据：
A. 装箱明细单副本一式两份；
B. 质量合格证副本一式两份；
C. 相关合同货物的技术资料一份；
D. 需要组装的部件及机器的系统装配图一式两份。
F. 相关合同货物的使用手册。
7.技术资料
7.1 卖方应按照“合同专用条款”规定的期限和方式交付技术资料。
8.检验和验收
8.1 卖方或制造商应按照本合同规定的质量要求对合同货物进行出厂检验。
8.2 在合同货物交付买方后，卖方和买方应按照合同约定的时间、标准、方式（含“合同专用条款”的规定）对合同货物进行验收。
8.3 合同货物验收合格，双方授权代表应在5日内签署合同货物的验收合格证书一式四份，双方各持两份。
8.4如果在质保期满前发现合同货物存在缺陷，不论该缺陷是由于归咎于卖方的何种原因，包括但不限于隐蔽性缺陷或使用不适当的原材料引起的，买方均有权向卖方提出索赔。
8.5买方有权提请检验机构对合同货物进行检验，如果本合同和技术资料中规定的检验标准和规格不完全，检验机构有权自行决定按照国家的现行标准和／或检验机构认为合适的其它标准进行检验。
9.伴随服务
9.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同专用条款”与技术规格中规定的附加服务（如果有的话）：

1） 实施所供货物的现场安装和试运行；
2） 监督所供货物的现场安装和试运行并提供技术指导；
3） 提供货物安装和维修所需的工具；
4） 就所供货物的安装、试运行、运行、维护、修理等方面对买方人员进行培训；
5） 其他伴随服务。
9.2 上述伴随服务的费用已含在签约合同价中，由卖方承担。但在“合同专用条款”中另有约定的除外。
10.保证
10.1卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷、符合本合同的规定并且适合于合同规定的用途和目的。
10.2 卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、验收、操作和维修等的要求。
10.3 卖方保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的、专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。
10.4卖方保证它是与合同货物和技术资料有关的知识产权的合法所有者或使用者。如果买方因使用合同货物而被诉称非法使用或侵犯了知识产权，买方应通知卖方，由卖方以买方名义并在买方的协助下自费处理与第三方的诉讼事务，卖方应补偿买方由此遭受的任何花费、赔偿或损失。
10.5 合同货物质保期为“合同专用条款”规定的期限。
10.6在质保期内，如果卖方收到买方关于货物存在缺陷和/或损毁的通知，应在“合同专用条款”规定的时间内免费完成维修或更换相应的货物或部件。但若货物毁损是由于卖方原因造成的，则买方可收取相应的材料成本费用。
10.7如果卖方收到买方通知后未在合同规定的时间内维修、更换完毕，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。
10.8 质保期满后，若不存在未解决的质量问题，买方应出具合同货物的质保期期满证书正副本各一份。
11.索赔
11.1如果合同货物的质量存在问题，买方在检验、安装、试运行、验收和/或质保期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2）根据货物的缺陷情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。
3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并承担买房的全部经济损失。
4）赔偿由卖方违约引起的其他损失。
如卖方未能按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方有权从卖方的履约保证金中扣回索赔金额，超出履约保证金的部分卖方应另行赔付。
11.2卖方应在收到买方索赔通知后30日内给予答复，“合同专用条款”对答复期限另有规定的除外。如果卖方在收到买方索赔通知后，在本合同规定的答复期限内未能做出答复，该索赔要求应被视为已被卖方接受。
12.不可抗力
12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内以特快专递将当地政府部门或机构出具的证明文件提交给另一方。
12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。
12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过“合同专用条款”规定的期限，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。
13.合同的违约与终止
13.1 如果卖方有下述违约行为，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，本条约定并不妨碍买方采取其它救济手段。
1） 卖方未能在合同规定的期限内交付合同货物和/或技术资料，迟延达到或超过“合同专用条款”规定的时间/期限的；或者
2） 卖方未能使合同货物达到合同协议书规定的技术性能和保证指标；或者
3） 卖方未能履行合同项下的任何义务（细微义务除外），并且在收到买方违约通知后未能按本合同规定或买方要求的期限对其违约行为作出补救。
13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。
13.3 如果买方认定卖方在竞标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。
1） “腐败行为”系指在招标投标和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。
2）“欺诈行为”系指为了影响招标投标和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使买方无法从公开有序的竞争中受益。
13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按“合同专用条款”的规定承担违约责任。
13.5 若买方迟延支付合同价款，应按“合同专用条款”的规定承担违约责任。若合同专用条款未有规定的，买方依照法律规定承担相应的责任。
14.争议的解决
14.1因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，按“合同专用条款”的规定申请仲裁或提起诉讼。
15.适用法律
15.1本合同的执行和争议的解决应适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。
16.合同生效及其他
16.1 本合同在“合同专用条款”规定的生效条件全部满足后生效。
16.2 合同双方应各自承担中国税务机构向其征收的与执行本合同有关的税费。
16.3 语言，除非合同双方 另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。
16.4 对本合同条款的任何补充、增添或修改应以书面方式进行。
16.5 若没有征得另一方的事先同意，任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
16.6合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按“合同专用条款”中规定的地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。
17.补充条款
17.1 根据有关法律、行政法规规定，结合实际情况，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在“合同专用条款”内规定。
18.合同附件
合同协议书
附件1：

（买方名称，以下简称“买方”）为实施 （项目名称）所需（货物名称），已接受 （卖方名称，以下简称“卖方”）对该项目 （货物名称） （招标编号） （标段号，如果有的话）的投标。买方和卖方共同签署本合同。
1．组成合同的文件包括：

（l）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标书；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）招标文件第四章；图纸（如有）；
（7）投标报价汇总表及其附件1-5、商务偏离表、技术参数响应表、主要部件结构性能响应表、技术偏离表；图纸（如果有的话）；
（8）其他合同文件。
2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。
3．签约合同价：¥         元
（人民币（大写）         ）。
4．卖方项目负责人：                  。
5．卖方承诺按合同约定承担 （货物名称）的供应、技术资料的提供、缺陷修复、承担相关服务并承担质保义务。
6．买方承诺按合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
7．卖方应在合同约定的时间或合同货物交付买方，并保证验收合格。
8．合同一式 伍  份，买方执肆份，卖方执壹份，具有同等法律效力。
9．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
买方： （盖单位章）                           卖方： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：( 签字）            法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：                                        日期：

履约保证金保函格式
（ 买方名称） ：

本保函作为贵方与卖方 （卖方名称） （以下简称卖方）于 年 月 日就     项目（以下简称项目）项下提供 （货物名称） （以下简称货物）签订的 （合同号） 号合同的履约保函。
（出具保函银行名称） 银行（以下简称银行）无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索权地向贵方以 （货币名称） 支  付总额不超过 （货币数量） 即相当于合同价格的10%，并以此约定同意如下：

1．只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充、变动，包括更换和/或修补有缺陷的货物 （以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式支付给贵方。
2．本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
3．本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任，对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。
4．本保函在本合同规定的质保期满前完全有效。
谨启
出具保函银行名称：

签字人姓名和职务（印刷体）：

签字人签名：

公章：

开具日期：

二、合同专用条款
下述关于要采购的货物的具体资料是对招标文件合同通用条款的主要内容的具体补充和修改，如果与招标文件合同通用条款有矛盾的话，应以本资料表为准。
	条款号
	内 容

	1.3
	项目现场：江苏省新康监狱

	2.1
	合同货物的名称、数量、规格、技术指标等描述如下：

详见技术要求。

	3.1
	买方支付合同价款的条件、时间、比例如下：

分期付款：
第1次付款：买方应当在合同签定后支付给卖方合同总价30%的预付款；
第2次付款：设备运抵现场安装调试、正常运行并经买卖双方验收合格后，买方支付至合同总价的100%；
卖方账户信息
开户行：
账户名称：

账号：

	4.1
	履约保证金的金额：中标价的5%（卖方须在买方第1次付款前支付，否则买方有权拒绝付款）
在卖方完全履行完毕合同约定的各项义务后30日内，买方将以银行本票、银行汇票、转账等形式提交的履约保证金（不计息）退还卖方。

	4.3
	卖方可按下列方式提交履约保证金：

（1）银行保函；
（2）银行本票、汇票、转账等非现金形式；

	5.1
	卖方交付使用的批次和期限：   合同签订后       个日历天内。

	5.2
	卖方交货地点： 江苏省新康监狱项目现场

	5.3
	发货前通知：卖方应在发货前 7 天通知买方。

	6.1
	包装：

按合同通用条款执行

	7.1
	卖方应交付技术资料的名称、期限和方式：

在交付使用的同时交付与合同货物的检验、验收、操作、维护以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件等技术资料

	8.2
	1、货物验收时间、标准、方式如下：

（1）货物全部到达买方指定地点后，买卖双方应派员共同对货物当场开箱验收，如卖方不能按时到达现场又无电函通知的，买方有权开箱检验。
（2）卖方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。卖方提供的货物不符合合同规定的，买方有权拒收货物，并由卖方承担相应的违约责任。
（3）卖方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给买方；卖方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，卖方负责补齐，因此导致逾期交付的，由卖方承担相应的违约责任。
（4）买方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
2、货物验收应同时符合招标文件和投标文件明确的指标。

	9.1
	伴随服务：

卖方应提供如下第 （1） （2） （3） （4） （5） 项伴随服务
（1） 实施所供货物的现场安装和/或试运行；
（2） 监督所供货物的现场安装和/或试运行并提供技术指导；
（3） 提供货物安装和/或维修所需的工具；
（4） 就所供货物的安装、试运行、运行、维护、修理等方面对买方人员进行培训；
（5）其他： 卖方需具备本次招标范围内所有内容的供货及安装能力，并符合国家相关的规定；开工前需向买方提供相关证明材料，经买方认可后方可履行合同。（其余内容根据卖方承诺补充）

	9.2
	伴随服务费用的承担：

卖方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向买方支付合同总价5％的违约金，且买方有权拒绝支付剩余款项。

	10.5
	质保期：卖方所供合同货物免费质保期为            ，自验收合格日起算。

	10.6
	卖方收到买方的通知后，应在下列时间内维修、更换完毕：   24小时      

	11.2
	收到买方索赔通知后，卖方应在下列时间内予以答复：

按合同通用条款执行 

	12.3
	如果发生不可抗力事件的影响持续时间超过3个月，合同任何一方均有权书面通知终止合同。

	13.1
	1.卖方逾期交付完成或提供服务的，每逾期一天，卖方应按对应产品订单金额的千分之五（5‰）向买方支付迟延履行违约金。如违约金不足以弥补买方实际损失的，卖方应赔偿买方因此而遭受的实际损失。
2. 卖方供货少于合同约定的数量，如买方要求补齐的，卖方应在买方规定的期限内补齐，因此而构成逾期交货的，应按第13.1.1条的约定承担违约责任。如买方不要求补齐的，应相应减少合同价款。
3.卖方未能按照本合同约定履行质保义务的，每违约一天应向买方支付对应产品订单金额千分之三（3‰）的违约金，同时应立即采取补救措施保证产品的正常使用，如因卖方未按时采取相应补救措施导致买方损失扩大的，卖方还应对买方扩大部分的损失予以赔偿。
4.卖方供货出现任何质量问题或产品与本合同约定不符，卖方应立即予以修理、更换或退货。如买方同意接受货物，卖方应负责在买方指定期限内完成修理。因更换、退货或修理而产生的一切费用（包括但不限于设备和原材料费、将设备和材料运往和运出买方指定地点所涉及的运费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用）由卖方承担，同时卖方还应赔偿因此给买方造成的损失。因更换或修理造成逾期交货的，卖方应按第13.1.1承担违约责任。
5.卖方在本合同项下未尽的责任和义务不因卖方向买方支付违约金或赔偿金而被免除。

	13.5
	买方迟延付款应承担的违约责任：

每逾期一天，买方应按应付未付金额的千分之三（3‰）向卖方支付迟延履行违约金，买方因财政审批迟延付款的除外。

	14.1
	因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议将由合同双方通过友好协商解决。如果不能协商一致，可采取下列第（2） 种方式解决：

（1）向     仲裁委员申请仲裁；
（2）向 买方所在地人民法院提起诉讼。

	16.1
	合同生效条件为下列第 （1） 种情况：

（1）合同在买方和卖方的法定代表人或其委托的代理人在合同协议书上签字并盖章后生效。
（2）合同在买方和卖方的法定代表人或其委托的代理人在合同协议书上签字或盖章后生效。

	16.6
	买方地址： 江苏省溧阳市竹箦镇安泰路10号
卖方地址：

	17.1
	补充条款：

1、该项目合同为固定总价合同，所有风险均包含在固定总价中，不予调整。
2、卖方需具备本次招标范围内所有内容的供货及安装能力，并符合国家相关的规定；开工前需向买方提供相关证明材料，经采购人认可后方可履行合同。
3、卖方需确保项目完成后通过相关部门的验收，否则买方有权扣除相关费用。
（其余内容根据卖方承诺补充）


第六章 附件
                                项目
投标文件
投标人：                                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                 （签字）
年  月  日
目录
（注：投标人根据附件顺序编制各标段的投标文件并制作目录（须生成页码））
附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。
3、本项目交付时间为： 满足招标文件要求 。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。
7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字或签章）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：     年    月    日
附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

     本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

     法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：   

供应商盖章：                

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件：

 

 

 

附件三、报价表
开标一览表
项目名称：                                 标段编号：
	项目
	说明
	备注

	投标总价
	合计
	小写：人民币                  元
大写：人民币                  元
	

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	                    （填写“是”或“否）
	

	备注
	
	


投标人（盖章）：                                 

法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              

说明：
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。
2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。
附表、分项报价表格式
分项报价表
	序号
	分项内容
	制造商名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	是否小、微企业产品（货物或服务）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：          
	元(小数点保留两位)


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。如有采购清单，需按照采购清单逐项列明。
2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。
投标人（盖章）：                                

授权代表（签字）：                            

 

附件四、采购需求偏离表格式
采购需求偏离表
（生成页码及索引）
项目名称：
项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
	投标文件

对应页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

附件五、技术条款偏离表格式
 
技术条款偏离表
（生成页码及索引）

项目名称：
项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
	投标文件

对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、投标文件技术部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出，标明满足与否，并生成页码及索引，如果行数不够，请自行增加。

部分条款投标人应提供彩页、手册、检测报告、注册证等相关证明，未提供不予认可，视为负偏离。

对带星号（“*”）的技术条款须在投标文件中提供技术支持资料（如彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未实质性响应招标文件。
投标人（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              
 

 

附件六、商务条款偏离表格式
 

商务条款偏离表
（生成页码及索引）

项目名称：
项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	条款内容
	投标响应
	偏离
	投标文件

对应页码

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出，标明满足与否，并生成页码及索引，如果行数不够，请自行增加。

2、部分条款投标人应提供合同复印、承诺书等材料，未提供不予认可
投标人（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

 

附件八、拟参与本项目服务人员一览表格式
拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业

资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              

附件九、投标人类似业绩情况表格式
投标人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：                              

法定代表人或授权代表（签字或签章）：                              

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                                               日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员
  人，营业收入为
  万元，资产总额为
  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
  人，营业收入为
  万元，资产总额为
  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；


……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                                                   日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十四、投标保证金交纳凭证（如需要）

附件十五、承诺书（格式自拟）
附件十六、其他

