竞争性磋商文件

（货物类）

项目编号：JR-JY-2025-059

项目名称：江苏省句容监狱医疗设备物资采购项目

采购人：江苏省句容监狱

采购代理机构：江苏中衡工程顾问有限公司

二〇二五年八月

目录

第一章 磋商邀请	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评标办法	15

第四章 采购需求	24

第五章 合同格式及条款	68

第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件	73

# 第一章 磋商邀请

项目概况 江苏省句容监狱医疗设备物资采购项目的潜在供应商应在网上获取磋商文件，并于2025年XX月XX日XX时XX分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JR-JY-2025-059。

1.2项目名称：江苏省句容监狱医疗设备物资采购项目。

1.3采购方式：竞争性磋商。

1.4预算金额：人民币59.081000万元（采购包1预算金额7.668000万元；采购包2预算金额：28.132000万元；采购包3预算金额23.281000万元）。

1.5最高限价：

| 采购包号 | 采购包名称 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 检验相关医疗设备物资 | 7.668000 |
| 包2 | 抢救室病区医疗设备物资 | 28.132000 |
| 包3 | 耳鼻喉口腔眼科相关设备物资 | 23.281000 |

1.6采购需求：江苏省句容监狱医疗设备物资采购项目，本项目分为三个采购包采购。采购包1为检验相关医疗设备物资，采购包2为抢救室病区医疗设备物资，采购包3为耳鼻喉口腔眼科相关设备物资。供应商须完成供货、运输、装卸、售后服务等工作，具体详见采购文件第四章采购需求。

1.7合同履行期限：合同签订后30个日历天内交付使用。

1.8本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件或自然人身份证复印件）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度财务状况报告,成立不满一年的提供至少一个月财务状况报告，财务状况报告应至少包括：资产负债表、现金流量表和利润表）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见磋商文件第三章的评标办法。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）如供应商为医疗器械生产企业，须提供有效的《医疗器械生产许可证》；如供应商为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供有效的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（提供相关有效证书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中）。

（2）如投标产品属于医疗设备注册范畴的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（提供相关有效证书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中）。

2.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

3.1凡有意参加响应者，请于本公告发布之日起至2025年08月XX日17：00，登录（云出智慧电子交易系统 https://zh.cloudsst.com.cn/ ），注册登录后，将“加盖企业公章的营业执照、授权委托书、委托代理人身份证正反面（盖章后扫描成PDF版本文件）”上传至系统中，上传成功后，按系统提示进行操作并获取采购文件。

注：下载者应充分考虑平台资料上传及费用支付所需的时间，必须在时间段内完成所有操作，否则将无法保证能够获取电子采购文件。如操作系统遇到任何问题，请及时与平台客服联系，电话：400-696-6668；QQ：1685833085。

四、响应文件提交

4.1响应文件递交截止时间：2025年XX月XX日XX时XX分（北京时间）。

4.2响应文件递交地点：江苏中衡工程顾问有限公司会议室（南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B栋19层）。

4.3其他：供应商法定代表人或授权委托人须携带并递交有效的法定代表人身份证明或授权委托书、本人身份证原件，在响应文件递交截止时间前到达响应文件递交地点递交响应文件。

五、开启

5.1开启时间：2025年XX月XX日XX时XX分（北京时间）。

5.2开启地点：江苏中衡工程顾问有限公司会议室（南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B栋19层）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1公告发布媒体

本次采购公告在 “江苏监狱网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏监狱网”发布的信息更正公告或获取采购文件的邮箱。

7.2响应文件份数

（1）纸质响应文件份数：共叁份，其中正本壹份，副本贰份。每份响应文件必须清楚标明“正本”或“副本”。

（2）电子响应文件份数：共壹份，以U盘为载体存储。

7.3磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人联系方式

（1）名称：江苏省句容监狱

（2）地址：江苏省镇江市句容市下蜀镇亭子村；

（3）联系人：徐主任 0511-87739135；

8.2采购代理机构联系方式

（1）采购代理机构：江苏中衡工程顾问有限公司

（2）地址：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B栋19层

（3）联系方式：骆工025-83704009

8.3项目联系方式

（1）项目联系人：骆工

（2）联系电话：025-83704009

# 第二章 供应商须知

## 一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物”指本磋商文件中所述产品。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加采购的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加采购的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加采购的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理费参照苏招协[2022]002号文标准的22%计取，成交人应在领取成交通知书前支付给采购代理机构。

## 二、磋商文件、响应文件

5、磋商文件

5.1磋商文件包括：（1）磋商邀请；（2）供应商须知；（3）评标办法；（4）采购需求；（5）合同格式及条款；（6）竞争性磋商响应文件格式及附件。对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。当磋商相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

5.2磋商文件的澄清和修改

5.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在响应文件递交截止时间前5天，通过书面形式要求采购人对磋商文件予以澄清。

5.2.2磋商文件的澄清和修改将在磋商邀请规定的响应文件递交截止时间前，通过书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明问题的来源。如果澄清的内容影响到响应文件的编制，且澄清和修改发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天的，相应延长响应文件递交截止时间。

5.3供应商应及时获取澄清和修改后的磋商文件，未按澄清和修改后的磋商文件编制的响应文件有可能无法递交或者有可能被磋商小组否决。

5.4磋商文件中加“★”项条款为实质性条款，供应商不得负偏离或缺失。

6、递交响应文件

6.1响应文件份数

6.1.1纸质响应文件份数：共叁份，其中正本壹份，副本贰份。每份响应文件必须清楚标明“正本”或“副本”。

6.1.2电子响应文件份数：共壹份，以U盘为载体存储。

6.2本项目响应文件应当密封递交，封口处须加盖供应商公章。

6.3出现下列情形之一的，供应商的响应文件将被拒收：

6.3.1在递交截止时间之后送达的；

6.3.2响应文件未按磋商文件要求密封的；

6.3.3供应商的法定代表人或授权委托人未携带并递交本人有效身份证原件的。

7、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5供应商同时参与本项目多个采购包磋商的，应按照不同采购包，分别编制响应文件。

8、响应文件的组成

8.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

8.2响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★竞争性磋商申请函及其附录；

（2）★法定代表人身份证明书；

（3）★法人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（如有）；

（4）★磋商文件规定的资格证明材料；

（5）★商务条款响应及偏离表；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

8.3响应文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的货物是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的货物如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★技术条款响应及偏离表；

（2）★已标价的货物清单；

（3）项目实施方案；

（4）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和技术资料

8.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。本项目各标包采用总价评审，合同按单价合同签订。

（2）本项目报价已包含为完成本项目所发生的采购、装卸、运输、搬运、安置、检测、售后服务、人工、材料、设备、工具、临时设施和管理的费用以及后续为实现合同目的所涉及的机构、人员、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任和供应商参与磋商等的所有费用。各供应商应自主报价。

（3）磋商小组负责就本项目与供应商进行磋商，并有权根据需要，要求供应商对响应文件的内容进行澄清。供应商在做出澄清时，应充分考虑澄清内容对竞争性磋商报价的影响。

（4）磋商小组有权根据需要，要求供应商就本项目进行二（多）轮报价。如要求二（多）轮报价的，每轮报价通过初步评审的全部供应商均须参加，但供应商有权保持前次磋商报价不变。

（5）本项目最终的成交价格以相关供应商最新一轮有效的磋商报价为准。供应商递交的响应文件的已标价的货物清单中的固定综合单价，按以下方式调整：成交的固定综合单价=响应文件中的固定综合单价*（供应商最新一轮有效的磋商报价/供应商首轮磋商报价）。税金等不可竞争费用的价格不作调整。

9、磋商保证金

9.1本项目不收取磋商保证金。

9.2下列任何情况发生时，采购人将供应商列入不良行为记录名单，采购人将上报行政主管部门对其进行处罚：

（1）成交通知书发出后三十日内，成交供应商未与采购人签订合同的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）经查实与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的等。

## 三、响应文件签章、修改和撤回

10、响应文件签章

10.1供应商应按照磋商文件要求进行签章，所有要求签章处，均应为鲜章或本人亲笔签名，不得使用电子件、扫描件等替代。

10.2磋商文件所指的单位章为公章，不得使用其他种类的章印（如：财务专用章、合同专用章等）替代。磋商文件所指的亲笔签名为本人使用不褪色书写工具在响应文件对应位置亲笔签名，不得使用本人电子签名等代替。

11、响应文件的递交、修改和撤回

11.1响应文件递交截止时间以前，供应商可以更改或撤回响应文件，但必须以书面形式提出，并经供应商的法定代表人或授权的代理人亲笔签名确认。更改、撤回的确认书必须应文件递交截止时间前送达采购人。

11.2更改的响应文件应同样按照响应文件规定的要求进行编制、密封、标记、递交，且须在包封上标明“更改”字样。

11.3响应文件递交截止时间以后，响应文件不得更改。如需做出澄清的，按澄清说明的规定办理。

11.4在响应文件有效期内撤回响应文件的，采购人将上报行政主管部门对其进行处罚。

11.5在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人均不予以退换。

## 四、磋商

12、联合体

12.1本项目不接受联合体。

13、磋商组织及程序

13.1在提交响应文件时间截止后，采购人或采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13.3磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理。

13.4磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

13.5磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

13.6供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求填写报价（澄清）函，并经法定代表人或授权委托人签字（或盖章）。

13.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商提供最后报价的，须提供经法定代表人或授权委托人签字（或盖章）的报价（澄清）函；如供应商未提供报价（澄清）函或提供的报价（澄清）函无效的，视为供应商维持前次报价不变。

13.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

13.9出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）响应文件未按磋商文件要求签章的；

（2）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（3）供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的；

（4）供应商名称或组织结构与资格审查材料不一致的；

（5）组成联合体参与磋商未提供联合体各方共同协议的；

（6）在同一项目中，联合体成员以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的；

（7）联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

（8）磋商报价低于项目成本或者高于磋商文件设定的最高限价或者采购人设置的最高限价的；

（9）同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选响应文件的或多轮磋商报价的除外；

（10）不符合采购文件的实质性要求的；

（11）响应文件载明的项目完成期限不能满足磋商文件规定的；

（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（13）响应文件载明的检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的；

（14）响应文件与磋商文件提供的货物名称、数量、单位不一致的；

（15）响应文件中的货物价格高于磋商文件规定的单价最高限价的；

（16）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的；

（17）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；

（18）以他人的名义参与磋商、串通参与磋商、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的；

（19）响应文件关键内容模糊、无法辨认的。

13.10磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步评审，其中响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中相应内容不一致的，以正本为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《货物清单》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

13.11出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响磋商公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过磋商预算的；

（5）因重大变故，磋商任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物不能满足需求等。

13.12磋商有效期：90日历天。

14、评定成交方法和标准

14.1采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

14.2评定方法：详见磋商文件第三章。

15、确定成交供应商

15.1本项目磋商小组根据磋商文件规定的磋商办法，向采购人推荐三名成交候选人。本项目由采购人确定成交供应商。

15.2采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将磋商报告送交采购人，采购人应当自收到磋商报告之日起五个工作日内，在磋商报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

15.3成交供应商确定之日起两个工作日内，将在原磋商公告信息发布媒体上公告。

15.4《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5采购人或采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.6所有响应文件不论成交与否均不退回。

15.7成交供应商确定之日起两个工作日内，将在原磋商公告信息发布媒体上公告，成交供应商及时到采购人单位领取《成交通知书》。

16、编写磋商报告

16.1磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商报告。

17、签订合同

17.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

17.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

17.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得采购人组织的采购活动。

17.5成交供应商拒绝签订采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情况与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

17.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

18、询问

18.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

19、质疑

19.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。

19.2质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

19.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

19.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

19.5采购代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

19.6本项目遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

20、投诉

20.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

21、诚实信用

21.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

21.2供应商不得以向采购人或采购代理机构人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购人将供应商列入不良行为记录名单，未来一至三年内禁止其参加采购人的招采活动。

21.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将供应商列入不良行为记录名单，未来一至三年内禁止其参加采购人的招采活动。

21.4供应商不得虚假承诺，否则按照提供虚假材料谋取成交处理。

# 21.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案，未来一至三年内禁止其参加采购人的招采活动。

# 第三章 评标办法

一、本项目采用综合评分法

二、评审细则

（仅适用于采购包1）检验相关医疗设备物资评分办法

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审价格最低的供应商评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/该供应商的评审价格)*30。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评审现场于合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效处理。 | 30分 |
| 2 | 响应情况 | 磋商文件第四章采购需求中的加▲项技术指标为重要技术指标，供应商无偏离或正偏离的，得2分/个。加▲项技术指标共计10个，合计20分（满分20分。供应商须在《技术响应及偏离表》中逐一列明响应情况，并提供白皮书、彩页、产品说明书等证明材料，否则不得分）。 | 20分 |
| 3 | 类似业绩 | 2022年8月1日（含）以来，供应商承担过检验相关医疗设备物资（须包含电解质分析仪、全自动红细胞沉降率）供货业绩的，得3分/个（满分9分。须提供合同协议书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中，原件备查。时间以合同签订时间为准。未提供的，或提供的数据无法放映有关数据和内容的，不得分）。 | 9分 |
| 4 | 履约能力 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，得2分/个（满分6分。须提供相关有效认证证书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中。未提供的，不得分）。 | 6分 |
| 5 | 交货期 | 供应商承诺本项目下全部货物在合同签订后20个日历天内（含）交付使用的，得5分；承诺本项目下全部货物在合同签订后20个日历天（含）-30日历天（不含）内交付使用的，得3分（满分5分。交付期以《竞争性磋商申请函附录》为准）。 | 5分 |
| 6 | 项目组织方案 | 货物生产/采购方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章货物质量要求、货物检验和货物验收标准，编制货物生产/采购方案，包括但不限于：生产/采购措施、质量控制方案、重难点分析等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 | 30分 |
|  |  | 包装运输方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章的包装要求、送货要求，编制货物包装运输方案，包括但不限于：包装方法和措施、运输方案、装卸方案、安全保障措施等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |
|  |  | 安装调试方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章安装要求。编制安装调试方案，包括但不限于：安装调试措施、检验方法、成品保护措施、质量控制方案、重难点分析等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |
|  |  | 售后服务要求（满分6分）：供应商根据采购文件第四章的售后要求编制售后服务方案，包括但不限于：售后时间响应承诺、售后服务内容、售后服务人员等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |
|  |  | 培训方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章的培训要求编制培训方案，包括但不限于：培训内容、培训课时安排、培训团队人员等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |

备注：

1、评标委员会根据上述评分细则进行打分，并记录在评分表中。最后，根据各供应商的最终得分进行排名，并按最终得分由高到低的顺序确定得分最高的为成交人。

2、供应商所提供的所有投标材料必须真实可靠。如发现供应商弄虚作假，则取消其本项目的成交资格，并向行政主管部门汇报。

3、本项目评审工作坚持“公正、公平、科学、择优”的原则。评标委员会对各供应商的价格部分、技术部分和商务部分分别评审打分，各评标委员会成员独立评分。计分时，取各成员评分的平均值作为某个供应商的最终得分（舍四进五，保留两位小数）。最终得分最高的供应商为第一成交候选人。如出现供应商最终得分相同时，以投标报价低者优先；投标报价仍相同时，采购人授权评标委员会自主形成一致意见后，确定供应商排序。

4、提供相同品牌的核心产品且均通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格。评审后得分相同时，按本备注内容第3条执行。

5、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

（仅适用于采购包2）抢救室病区医疗设备物资评分办法

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审价格最低的供应商评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/该供应商的评审价格)*30。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评审现场于合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效处理。 | 30分 |
| 2 | 响应情况 | 磋商文件第四章采购需求中的加▲项技术指标为重要技术指标，供应商无偏离或正偏离的，得2分/个。加▲项技术指标共计10个，合计20分（满分20分。供应商须在《技术响应及偏离表》中逐一列明响应情况，并提供白皮书、彩页、产品说明书等证明材料，否则不得分）。 | 20分 |
| 3 | 类似业绩 | 2022年8月1日（含）以来，供应商承担过检验相关医疗设备物资（须包含便携式呼吸机、多功能心电监护仪、除颤仪）供货业绩的，得3分/个（满分9分。须提供合同协议书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中，原件备查。时间以合同签订时间为准。未提供的，或提供的数据无法放映有关数据和内容的，不得分）。 | 9分 |
| 4 | 履约能力 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，得2分/个（满分6分。须提供相关有效认证证书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中。未提供的，不得分）。 | 6分 |
| 5 | 交货期 | 供应商承诺本项目下全部货物在合同签订后20个日历天内（含）交付使用的，得5分；承诺本项目下全部货物在合同签订后20个日历天（含）-30日历天（不含）内交付使用的，得3分（满分5分。交付期以《竞争性磋商申请函附录》为准）。 | 5分 |
| 6 | 项目组织方案 | 货物生产/采购方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章货物质量要求、货物检验和货物验收标准，编制货物生产/采购方案，包括但不限于：生产/采购措施、质量控制方案、重难点分析等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 | 30分 |
|  |  | 包装运输方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章的包装要求、送货要求，编制货物包装运输方案，包括但不限于：包装方法和措施、运输方案、装卸方案、安全保障措施等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |
|  |  | 安装调试方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章安装要求。编制安装调试方案，包括但不限于：安装调试措施、检验方法、成品保护措施、质量控制方案、重难点分析等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |
|  |  | 售后服务要求（满分6分）：供应商根据采购文件第四章的售后要求编制售后服务方案，包括但不限于：售后时间响应承诺、售后服务内容、售后服务人员等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |
|  |  | 培训方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章的培训要求编制培训方案，包括但不限于：培训内容、培训课时安排、培训团队人员等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |

备注：

1、评标委员会根据上述评分细则进行打分，并记录在评分表中。最后，根据各供应商的最终得分进行排名，并按最终得分由高到低的顺序确定得分最高的为成交人。

2、供应商所提供的所有投标材料必须真实可靠。如发现供应商弄虚作假，则取消其本项目的成交资格，并向行政主管部门汇报。

3、本项目评审工作坚持“公正、公平、科学、择优”的原则。评标委员会对各供应商的价格部分、技术部分和商务部分分别评审打分，各评标委员会成员独立评分。计分时，取各成员评分的平均值作为某个供应商的最终得分（舍四进五，保留两位小数）。最终得分最高的供应商为第一成交候选人。如出现供应商最终得分相同时，以投标报价低者优先；投标报价仍相同时，采购人授权评标委员会自主形成一致意见后，确定供应商排序。

4、提供相同品牌的核心产品且均通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格。评审后得分相同时，按本备注内容第3条执行。

5、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

（仅适用于采购包3）耳鼻喉口腔眼科相关设备物资评分办法

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审价格最低的供应商评审价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/该供应商的评审价格)*30。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评审现场于合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效处理。 | 30分 |
| 2 | 响应情况 | 磋商文件第四章采购需求中的加▲项技术指标为重要技术指标，供应商无偏离或正偏离的，得2分/个。加▲项技术指标共计10个，合计20分（满分20分。供应商须在《技术响应及偏离表》中逐一列明响应情况，并提供白皮书、彩页、产品说明书等证明材料，否则不得分）。 | 20分 |
| 3 | 类似业绩 | 2022年8月1日（含）以来，供应商承担过检验相关医疗设备物资（须包含牙科综合治疗椅或五官科综合治疗台）供货业绩的，得3分/个（满分9分。须提供合同协议书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中，原件备查。时间以合同签订时间为准。未提供的，或提供的数据无法放映有关数据和内容的，不得分）。 | 9分 |
| 4 | 履约能力 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，得2分/个（满分6分。须提供相关有效认证证书复印件，加盖供应商公章装订在响应文件中。未提供的，不得分）。 | 6分 |
| 5 | 交货期 | 供应商承诺本项目下全部货物在合同签订后20个日历天内（含）交付使用的，得5分；承诺本项目下全部货物在合同签订后20个日历天（含）-30日历天（不含）内交付使用的，得3分（满分5分。交付期以《竞争性磋商申请函附录》为准）。 | 5分 |
| 6 | 项目组织方案 | 货物生产/采购方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章货物质量要求、货物检验和货物验收标准，编制货物生产/采购方案，包括但不限于：生产/采购措施、质量控制方案、重难点分析等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 | 30分 |
|  |  | 包装运输方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章的包装要求、送货要求，编制货物包装运输方案，包括但不限于：包装方法和措施、运输方案、装卸方案、安全保障措施等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |
|  |  | 安装调试方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章安装要求。编制安装调试方案，包括但不限于：安装调试措施、检验方法、成品保护措施、质量控制方案、重难点分析等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |
|  |  | 售后服务要求（满分6分）：供应商根据采购文件第四章的售后要求编制售后服务方案，包括但不限于：售后时间响应承诺、售后服务内容、售后服务人员等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |
|  |  | 培训方案（满分6分）：供应商根据采购文件第四章的培训要求编制培训方案，包括但不限于：培训内容、培训课时安排、培训团队人员等。优于采购需求的得6分；符合采购需求的3分；不符合或无此项的不得分。 |  |

备注：

1、评标委员会根据上述评分细则进行打分，并记录在评分表中。最后，根据各供应商的最终得分进行排名，并按最终得分由高到低的顺序确定得分最高的为成交人。

2、供应商所提供的所有投标材料必须真实可靠。如发现供应商弄虚作假，则取消其本项目的成交资格，并向行政主管部门汇报。

3、本项目评审工作坚持“公正、公平、科学、择优”的原则。评标委员会对各供应商的价格部分、技术部分和商务部分分别评审打分，各评标委员会成员独立评分。计分时，取各成员评分的平均值作为某个供应商的最终得分（舍四进五，保留两位小数）。最终得分最高的供应商为第一成交候选人。如出现供应商最终得分相同时，以投标报价低者优先；投标报价仍相同时，采购人授权评标委员会自主形成一致意见后，确定供应商排序。

4、提供相同品牌的核心产品且均通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格。评审后得分相同时，按本备注内容第3条执行。

5、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

三、政府采购政策功能落实说明

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、异常低价投标审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的有关规定，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：

1、投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2、投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况将在评审报告中进行记录。

# 第四章 采购需求

一、项目概况

江苏省句容监狱医疗设备物资采购项目，本项目分为三个采购包采购。采购包1为检验相关医疗设备物资，采购包2为抢救室病区医疗设备物资，采购包3为耳鼻喉口腔眼科相关设备物资。供应商须完成供货、运输、装卸、售后服务等工作。

二、货物清单

采购包1：检验相关医疗设备物资

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | ★ 数量 | ★ 单位 | ★ 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 | ▲1、除湿量：不低于30升/天（30℃ 80%RH）；名义除湿量：不低于0.7升/小时（27℃ 60%RH）。 2、压缩机：国内一线品牌或进口压缩机 3、制冷剂/注入量：R410A/205g。 4、适用面积：不小于≤130㎡ 5、定时：24小时定时。 6、风速：高低双档可调。 7、净化方式：抗菌滤网、负离子净化、夹碳滤网。 8、额定电压及频率：220V ~ 50Hz。 9、额定/最大功率：340W/455W。 10、排水方式：水下储水+水管直排。 11、水箱容量：不低于6L 12、机身尺寸：小于369*270*630mm 13、调节方式：按键 | 1 | 台 | 3000.00 |
| 2 | 室内温湿度计 | 1、使用方式：悬挂、摆放 2、温度范围： -30~50℃ 3、湿度范围： 10~100%RH 4、产品功能： 测量温湿度 5、产品材质： ABS环保材质 6、测量温度精度： ±1°C，湿度：±5%(40-70%) | 4 | 个 | 70.00 |
| 3 | 离心机 | 1、体积小巧节省空间。可选择多种适配器，满足各种不同的离心应用需求。用于临床生化、免疫学、血液学等工作。 2、产品特点： 交流变频无刷电机驱动，免维护，配备测速系统； 微机变频控制技术，液晶显示； 运行中可随时更改参数(rpm/rcf)，无需停机； 程序可编辑操作，9组程序存储，9档加减速度，软刹车功能； 单旋钮设置键，方便快速参数设定；*采用弹簧悬挂式平衡系统，不平衡量可达15克； 定速计时功能达到设定转速后才开始倒计时； 具有转子平衡自动测定功能，不平衡发生时自动停止运转； 双通道空气流散热技术，安装温度异常探测器，保护样品安全； 离心结束后离心机盖自动打开，便于取放样品； 微动马达电子门锁，轻按快速关闭门盖、安全静音； 具有故障自动诊断系统，针对超速、超温、不平衡、电子门盖等项保护，确保仪器安全运行。 ▲3、产品技术参数： 最高转速; 5000rpm; 控制系统; 变频处理器. 最大容量; 5ml×24支; 驱动系统; 交流变频电机. 最大相对离心力; 3630Xg; 电源; AC220V 50Hz. 定时范围; 1s-99min59s; 输入功率; 不低于350W. 噪声; ≤65dB（A）; 尺寸（长*宽*高）; 不低于43×33×31cm. 转速精度; ±10rpm; 净重; 不低于23kg. 配置清单 序号; 名 称; 数量. 1; TDL-280型低速离心机; 1. 2; P1水平转子; 1. 3; 适配器; 2/5ml×24支; 1. 4; 保险管8A（φ5×20mm）; 2. 5; 电源线; 1. 6; 产品合格证; 1. | 1 | 台 | 9800.00 |
| 4 | 电热恒温培养箱 | 1、输入电源：220V/50。 2、功率：200W。 3、显示方式：LED数码管。 4、温控范围：RT+5-60℃。 5、温度分辨率：±0.1℃。 6、定时范围：0-9999min。 7、功能：定时、超温报警、温度偏差修整、控温自整定。 8、内胆材质：不锈钢。 9、内胆规格mm(D*W*H)：250*300*250。 10、有效容积：不低于18.8L。 11、标配隔板数量：2块。 12、隔板承重：不低于10kg。 13、隔板层数上限：3。 15、产品尺寸mm(D*W*H)：小于350*390*560 | 1 | 台 | 1500.00 |
| 5 | 电解质分析仪 | ▲1、测试项目：K、Na、Cl、Ca、pH。 2、适用样品：血清、血浆、全血或稀释尿液。 ▲3、测量技术：离子选择性电极。 4、测量速度：≤30秒 ▲5、测量范围、分辨率（不低于此范围要求）： （1）K+：测量范围0.50—20.00mmol/L；分辨率：0.01mmol/L； （2）Na+：测量范围15.0—200.0mmol/L；分辨率： 0.1mmol/L； （3）Cl-：测量范围15.0—200.0mmol/L；分辨率： 0.1mmol/L ； （4）Ca++：测量范围0.10—6.00mmol/L；分辨率： 0.01mmol/L。 pH：测量范围4.00—9.00；分辨率0.01。 6、彩色超大高清触摸屏不小于6.8寸，能够人机互动，具有故障自动报警及排除功能。 7、具有自动寻杯检测系统，全自动原试管进样盘设有不少于37个测试位，每批次测试只需要按下“开始”键，仪器即自动检测样品位置和数量。 8、中、英文模式可切换，支持在中、英文模式下操作和打印报告。 9、储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；可存储不低于10000个检测结果并可扩展；存满后可自动刷新；支持模糊查询；保存测试样品数据不低于60个月。 10、进样一次，可同时测量出K、Na、Cl、iCa、nCa、TCa、PH五项七参数。 11、支持自动进样、自动定标，样品分析速度可调，内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口，可打印质控图及质控统计参数。 12、配具有原试管加样、条码扫描功能的全自动加样装置。 13、支持LIS联网系统，上传数据格式可选。实时显示动态标本号码，备有RS-232通讯接口，RTC时钟管理。 14、仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态。 15、终身技术服务支持，免费软件升级。 | 1 | 台 | 20000.00 |
| 6 | 全自动动态血沉仪 | ▲1、应用范围：血液红细胞沉降率测定。 2、测量方式：定时扫描红外检测。 3、分析结果：魏氏法血沉值（mm/h）。 ▲4、分析容量：不低于40个测试/每小时。 ▲5、分析通道：不低于20个。 6、装载容量：不低于每批20个样本。 7、装载形式：即插即测。 8、测量时间：30min和60min选择。 9、取样间隔：3min。 10、读数精度：±0.1mm。 11、结果分辨率：1mm/1h和1mm/2h。 12、血液高度范围：50mm—64mm。 13、显示：液晶触摸屏。 14、通讯接口：RS-232串行接口。 15、打印：内置高速热敏打印机。 16、工作环境：温度5-40℃、湿度≤80%。 17、电源：AC220±22V；50±1Hz。 18、温度修正：自动修正至18℃。 19、测量范围：（1-140）mm/h。 20、可与外部计算机连接，进行远距离通讯和数据处理。 21、具有标本异常自动识别提示功能 22、存储样品不低于4000个样品测量结果，具有断电后数据保存的功能。 | 1 | 台 | 12000.00 |
| 7 | 单道可调移液器 | ▲1、可选量程：0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、30-300ul、100-1000ul、0.25-2.5ml、0.5-5ml、1-10ml。 2、操作：手动、双按键操作。 3、气体活塞式 5、读数窗口：四位数字显示，数字放大作用。 6、溶液类型：水性溶液。 7、灭菌范围：可整支灭菌、 | 4 | 台 | 3000.00 |
| 8 | 震荡仪 | 1、应用场景：主要应用于梅毒测试卡的混匀、胶乳反应及补体结合反应试验的混匀、与临床其他生化试验的混匀。设备应运行平稳、性能可靠、操作方便。 2、高扭力输出，低能耗，低噪音，低升温 3、速度：20-210转/分，可调节。 4、定时：具备0-24小时可调倒计时模式，具备常开工作状态。 5、偏心回转直径：小于22mm。 6、工作面尺寸：不大于314*218mm 7、熔断丝：2A。 | 1 | 台 | 2000.00 |
| 9 | 生物显微镜 | ▲1、光学系统：无限远光学系统，放大倍数≥40X-1000X，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察。 2、目镜观察筒：铰链式三目头观察筒，30°倾斜，双目瞳距调节≥55mm-75mm，目镜筒内有内置式橡胶防脱落装置，防止误操作引起的目镜脱落。 3、目镜：大视野高眼点目镜，10x视场数≥22mm 无限远平场消色差物镜，物镜平场范围≥25mm： 4X/NA≥0.1 工作距离≥21.5mm； 10X/NA≥0.25工作距离≥7.5mm； 40X/NA≥0.65工作距离≥0.65mm； 100X/NA≥1.25（oil）工作距离≥0.185mm；显微镜物镜放大率误差不超过-0.2%～2%，物镜平场范围≥25mm.； 物镜转换器：内倾式四孔转换器，带防霉装置，转换器定位稳定性≤0.005mm； 双层移动式载物台：尺寸≥210mm×140mm；移动范围≥76mm× 50mm，右手控制，游标刻度1mm； 粗微调焦系统：显微镜左右两侧均带有粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微调教格值≤2μm，粗调教行程每圈40mm，微调教行程每圈0.2mm，调焦范围≥24mm ，微调机构空回应不大于0.003mm。 照明系统：采用LED光源，亮度可调，使用时间≥20000小时 聚光镜：阿贝聚光镜，可上下升降，NA1.25，带有可变光阑、齿轮、齿条调节机构，聚光镜可有4X、10X、40X、100X刻度等可选，配合物镜使用。 机身：全金属（非塑料）的承载式机身，流线型设计。 | 1 | 台 | 10800.00 |
| 10 | 防辐射衣 | 1、正穿半袖。 2、尺寸：1000×600mm（长款） 。 3、铅含量：不低于0.50mmPb。 | 2 | 件 | 950.00 |
| 11 | 医疗垃圾桶（120L） | 1、材质：塑料。 2、符合医疗标准和国家产品质量要求，质量过硬。 | 7 | 个 | 180.00 |
| 12 | 医疗垃圾桶（50L） | 1、材质：塑料。 2、符合医疗标准和国家产品质量要求，质量过硬。 | 18 | 个 | 80.00 |
| 13 | 普通垃圾桶（60L） | 1、材质：塑料。 2、符合国家产品质量要求，质量过硬。 | 2 | 个 | 80.00 |
| 14 | 普通垃圾桶（30L） | 1、材质：塑料。 2、符合国家产品质量要求，质量过硬。 | 12 | 个 | 30.00 |
| 15 | 普通垃圾桶（120L） | 1、材质：塑料。 2、符合国家产品质量要求，质量过硬。 | 1 | 个 | 180.00 |

采购包2：抢救室病区医疗设备物资

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | ★ 数量 | ★ 单位 | ★ 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 | 1、UECG心电。 ▲2、导联选择：全导联、I、ⅡI、ⅢI、aVF、aVR、aVL、V1-6胸导显示。 3、增益选择：x1、X2、X0.25、X0.5四档 4、频率：0.5Hz一100Hz 5、共模信号抑制：大于70dB 6、扫描速度：12.5mm/s、25mm/s、50mm/s三个标准档 7、心率精准度：±5次/分钟 8、定标信号：1mV(峰值,准确度±3%) 9、ST段检测：测量范围(-2.0mV---+2.0mV) ▲10、使用标准：符合ANSI/AMIEC13-2002标准。 11、响应时间：1S 12、报警方式：声光报警 13、心率报警预置范围：(超过预置数值报警)： 上限1-255次/分钟之间可调 下限0-254次/分钟之间可调 2、UNIBP血压 14、技术：示波法 15、测量方法：反向测量数据更精确 16、测量单位：mmHg/Kpa 17、过压保护：双重安全保护 18、一次测量时间：小于45S 19、袖带内压力范围：0-250mmHg 20、血压测量精度：ANSI/AAMISP10-2002标准21、规定平均误差及标准偏差值 袖带初始充气：180mmHg(小儿120mmHg) 袖带后续充气：原收缩压+30mmHg 22、血压测量范围及误差：收缩压60mmlla~250mmla | 2 | 台 | 5000.00 |
| 2 | 洗胃机 | ▲1、采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源。 2、具有手控和自控二种操作功能，易于调整和控制；设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修。 3、电源：AC220V50Hz； 4、输入功率：250VA 5、流量≥2L/min 6、自控：冲液量为250-350m1/次” 7、吸液量为300-450ml/次 8、压力控制：冲、吸压力47-67KPa | 2 | 台 | 4500.00 |
| 3 | 便携式呼吸机 | 1、用于成人急救转运呼吸机。 ▲2、气动电控呼吸机，气源压力范围2.7~6 bar。（提供证明材料） 3、主机重量小于1.5kg。 4、具有≥3.5英寸彩色屏幕。 5、运行环境：温度：-18至50摄氏度，大气压：62-110kPa，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作。（提供证明材料） 6、标配急救包，方便转运，可配专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案，可随气瓶固定于床边、救护车及病房墙壁。 7、标配可充电锂电池，连续使用时间≥11小时。 8、具备语音导航功能(中/英双语)，引导医务人员快速正确连接管路，启动通气。 9、通气模式：IPPV，Assist。 10、具有手动呼吸功能。（提供证明材料） 11、同时具备有创呼吸支持及无创面罩通气功能。 ▲12、具有CPR 功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏呼吸提供通气，提高抢救成功率。（提供证明材料） 13、屏幕可同时显示监测：P-T波形，气道峰压，平均压，PEEP，呼吸频率。（提供证明材料） 14、氧浓度调节档位：Air Mix、No Air Mix,2个档位;Air Mix档输出氧浓度≥55 vol.%,NoAir Mix 档为纯氧。 15、分钟通气量3~20L/min连续可调。 16、呼吸频率 5-40/min，连续可调。吸呼比为1：1.67。 17、吸气触发灵敏度：压力触发-2mbar。 18、配备手调PEEP阀，可以连续调节PEEP参数。 19、报警功能：具有声音/灯光/文字三种报警提示。通气过程中出现生理报警和技术报警，有相应语音提示，快捷排查报警原因。 | 1 | 台 | 45000.00 |
| 4 | 医用冷藏冰箱 | 1、工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 2、样式：立式，单门 3、有效容积≥330L。 4、箱内温度范围：2~8℃。 5、箱体材料：预涂板。 6、内胆材料：高光HIPS。 7、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 8、碳氢制冷剂，制冷效率高，节能环保。 9、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在2℃~8℃范围内，显示分辨率0.1℃。 10、采用内置把手符合人机工程学，单手实现开关门，更加省力。 11、按键屏功能：微电脑控制，标配LED按键显示屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警值等参数，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。 12、多种声光报警功能：高低温报警、开门报警、传感器故障报警。 13、两种报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。 14、安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。 15、采用具有优势的吹胀板蒸发器，可以提高换热效率，制冷速度更快。 16、强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。 17、采用高性能保温材料，保温效果更卓越。 18、采用高效压缩机，动力强劲; 19、整机低噪音运行，且配置了减噪措施。 20、镀膜玻璃门，防凝露、可视效果好。 21、配置 LED 照明系统，视物更清晰。 22、箱体标配1个测试孔，便于安装外置温度监控模块。 23、配置4层4个高度可调浸塑搁架。 24、安全门锁设计，防止随意开启，使用更安全。 25、箱体底部配2个万向轮+2个定向轮+2个底脚，便于移动和安放。 | 2 | 台 | 13000.00 |
| 5 | 输液泵 | ▲1、输液模式，流速模式，滴速模式，时间模式，体重模式，剂量模式，间断给药模式，梯度模式，切换模式，编程模式，微量模式，混合模式，药物库。 2、适用输液器适用于普通和泵用一次性使用输液器，输液精度±5%。 3、显示方式全触摸屏操作，显示屏尺寸不小于3.5英寸。 4、输液速度(0.10-2001.00)ml/h，最小步进0.01ml/h滴速速度(1-400)d/min，最小步进1d/min。 5、预置量(0.00~99999.99)ml，最小步进0.01m1，累积量(0.00~99999.99)ml。 6、KVO速度(0.10~10.00)ml/h，最小步进应为0.01m1/h。 7、BOLUS流速(0.10~2001.00)ml/h，最小步进0.01m1/h。 8、BOLUS预置量(0.00-100.00)ml，最小步进0.01ml。 9、气泡检测超声波气泡检测，6档25ul，50ul，100ul，250ul,500ul，800ul。 10、阻塞压力压力检测器,13档(10-160)kPa。 11、动态压力具有动态压力显示，实时显示压力信息。 12、日志不少于30000条历史记录。 13、声光报警门未、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电量低、电池耗尽、交流掉电、滴速异常、加温故障、输液管错误、瓶空、定时关机、系统故障。 14、性能Anti-Bolus、防反转检测功能、快速给药、触摸屏、亮度调节、按键背光调节、专用输液管。 15、加温功能内置加温功能，开机自动加热。 16、选配功能滴速传感器、WIFI、护士呼叫。 17、夜间模式具有夜间模式，可调节屏幕亮度。 18、联网功能可连接HK-M1000输注监护软件，实现实时监控。 19、电气分类I类CF型。 20、防水等级IP24。 | 2 | 个 | 5500.00 |
| 6 | 多功能心电监护仪 | 1、便携一体式监护仪，主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 2、≥12英寸彩色LED电容触控屏。 3、标配锂电池工作时间≥4小时。 4、安全规格：ECG，RESP、TEMP，Sp02，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 5、主机使用年限≥10年。 ▲6、标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数、可选有创血压、呼吸末二氧化碳模块。 7、标配3/5导心电。 8、具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能。 9、具有心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV。（提供证明材料） 10、共模抑制能力>106db。 11、具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。（提供证明材料） 12、≥3/5种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等。 13、具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。 14、具有QT/QTc测量功能。 15、血氧测量范围：0%-100%。 16、脉率测量范围：20bpm-300bpm。 17、标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 18、无创血压测量范围： （1）成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg。 19、血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量。 20、具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。 21、体温：具有双通道体温监测,可提供体温差值显示。 | 1 | 台 | 38000.00 |
| 7 | 除颤仪 | ▲1、具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能;可选配升级体外起搏功能，自动体外除颤(AED)、起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 ▲2、同步除颤和手动除颤中，能量分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3、支持AED除颤功能，电击能量：100~360J。 4、除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 5、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。 6、病人阻抗范围：15-250Ω。（提供证明材料） 7、除颤后心电基线恢复时间2.5s 8、监护功能：可选配升级Sp02、NIBP、EtCO2监测功能。 9、可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 10、锂电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 11、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 12、彩色显示屏≥7英寸，有高对比度显示界面。 13、主机具备录音功能，最大支持≥200min录音存储。 14、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检(不低于200J)、屏幕、按键检测。 15、主机防护等级不低于IP55。 | 1 | 台 | 29800.00 |
| 8 | 治疗床 | 1、产品尺寸：1900mm*600mm*680mm。 2、床面材质：皮革软面，耐磨不易刮花，无异味，内包不少于25mm 厚高弹性海绵，弹性大，不变形，常规蓝色皮面。 3、床架：碳钢金属30*50mm；厚度不低于1.2mm，矩形管材焊接，要求坚固耐用，表面抗菌粉体喷涂，抗静电，同时达到不生锈、不变形、易擦洗消毒。 4、床腿采用中不小于38mm、厚度不小于1.2mm的圆管焊接，床腿底部焊接密封处理，要求光滑平整、配有塑料胶脚套，防滑耐磨，防止床腿损伤地面。 5、床体金属表面采用喷涂线。 6、腿架连接板采用大于3mm的钢板连接。 7、承重： (1)诊查床置于水平面上，当床面的中间部位承受200Kg重物后，其凹度应不大于20mm，撤掉重物后不应有塑性变形，各部位无异常现象。 (2)诊查床的支撑腿，不小于承受200kg重量，无变型现象。 | 9 | 张 | 900.00 |
| 9 | 小推车(不锈钢) | - 尺寸750*450mm*800mm±20mm（高）。整车采用不低于直径25mm厚度1.0mm优质不锈钢管及0.8mm不锈钢板经焊接组装而成。 2、台面要求：两层；两层台面都有直径为12mm不锈钢管加工而成，防止物体滑落。 3、采用厚度不低于0.8mm不锈钢钢板材料进行弯折、压折、焊接成型。 4、3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好。承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 5、车辆坚实、操作灵活方便，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 | 3 | 个 | 700.00 |
| 10 | 紫外线消毒灯 | 1、含双灯管，紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。 2、采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，保持灯管清洁，以免灯管破坏。 3、传动部位采用内置式分离结构，耐氧化，抗辐射。 4、灯架部分线束采用新型内置排线，定位灯脚座。 5、定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 6、底座为整体底座。 7、灯臂为整体式铝合金灯臂，耐腐蚀耐氧化。灯管不易松动。转动齿轮为整体式， 8、电感镇流器一拖一。 9、喷塑为高光白。 10、电源线为3C认证0.75平方 11、包装为加厚5层片硬纸板。 12、灯车主体底部厚度不低于1.0mm.车身厚度不低于为0.7mm；灯脚3C认证。 | 5 | 个 | 800.00 |
| 11 | 治疗车 | 1、尺寸：750*450*900mm±20mm（高）。板面及抽屉材料采用不锈钢板材，厚度不低于0.8mm。 2、车体主架采用直径不小于25mm，厚度不小于1.0mm不锈钢管加工、折压、焊接、打磨成型。 3、中间带有抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音，可存放一次性输液器、棉签、纱布等。 4、治疗车分为上下两层，均带有不锈钢护栏,由直径不小于12mm不锈钢筋为立柱和直径不小于6mm不锈钢钢筋焊接加工而成，防止物体滑落。 5、下方配杂物桶，可放置医疗垃圾。 6、外型平整、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 8、配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。 | 1 | 个 | 1300.00 |
| 12 | 候诊椅 | 1、座板：采用不低于1.2mm的201材质不锈钢板，冲床冲孔、油压成型、拉丝处理。坐宽500mm±20mm。 2、横梁：40*80*1.5mm，采用加厚优质矩形钢管，冲床冲孔、酸洗、磷化、静电喷涂处理。 3、扶手脚：采用不低于1.2mm的201材质不锈钢板，使用大型折弯机折弯成型，并焊接、打磨、抛光、拉丝处理。 4、一人位尺寸： 630*650*770mm。 | 20 | 张 | 650.00 |
| 13 | 观片灯 | 1、规格:475*510*25mm。最大功耗:30W。灯光源类型色温， 2、寿命:超亮度SMD LED 10000K色温: 3、光源寿命大约10w个小时。亮度范围0-4500cd/m2. 4、观察屏幕亮度均匀度:》90%。观察屏散射系数:>9。 5、夹片装置:304不锈钢滚针斜紧式夹片装置 | 1 | 个 | 960.00 |
| 14 | 电子血压计 | 1、显示系统：LED显示屏。 2、测量方法;示波降压式测量。 3、量程：0~295mmHg(0~39.235kPa)。 4、脉率测量范围：40~160次/分，分辨率为1次/分钟；压力测量误差：+3mmHg(+0.4kPa) 5、工作条件：温度5°C-40°C(41~104°F);相对湿度：15%RH-80%RH;大气压力：80Kpa~105Kpa。 6、运输和保存温湿度：温度：-20~55°C(-4~131°F)湿度：≤83%RH。 7、适合臂周：范围不得小于22~32cm。 | 3 | 个 | 1500.00 |
| 15 | 落地灯 | 1、底座配有轮子，立柱可升降。 2、材质：铝材。透镜材料：亚克力工。 3、作电压：AC180--260V；工作电流：600MA/W±5%功率 4、不小于7颗*3W芯片。 5、色温范围：6000-6500k。 6、产品规格：直径小于90mm。 | 1 | 个 | 200.00 |
| 16 | 不锈钢换药柜 | - 柜子外形尺寸：900*250/400*1750mm±20mm。 2、柜体：材质为优质不锈钢，激光切割、折压、焊接成型、牢固可靠，耐久防锈。 3、上柜体分别采用移门式，选用优质高透明玻璃，采用优质高强度结构胶密封固定安装玻璃，上部采用3层优质不锈钢隔板，加厚设计，以适应不同客户要求，可存放药品和针剂盒剂药品，从外面就可观察。 4.配备中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，抽屉设计优质锁具。 5.下柜体采用对开门设计，设有专用优质门锁和拉手，方便开门，可存放更多医疗用具，器械和药品，专门采用优质专业合页，更能高效配合下柜体密封效果。 6.不锈钢器械柜是现代化手术室内的基本配置。主要用来存放手术用的器械用具、药品及麻醉品等。 7.耐腐蚀、耐清洗。便于器材管理清洁化，适合各种手术室功能需要，符合洁净标准。 | 2 | 个 | 4000.00 |
| 17 | 落地无影灯 | - 长：410mm宽：310mm高：1630mm。平衡臂调节范围：上调30°，下调30°。 - 照度：≤20000LUX，功率：7w。 - 电源电压：配有变压器，220V变24V。 - 光源：由7个LED灯珠组成，出色的冷光效果，光照度均匀，无频闪，节能环保。 - 开关方式：无极调光开关，方便医护人员快速开关。 - 脚轮：配有四个φ50的脚轮，脚轮自带刹车，移动灵活，刹车牢靠。 | 2 | 个 | 5000.00 |
| 18 | 换药、手术清创器械 | 每套包含： 海绵钳 25cm弯有齿头宽10：1把。 组织剪 18cm弯(综合)：1把。 组织镊12.5cm直形1X2钩：1把。 医用镊12.5cm横齿(敷料)：1把。 组织拉钩同向直角/折角(有孔)2X1：1套。 组织拉钩同向直角/直角2X1：1套。 持针钳 18cm粗针：1把。 手术刀柄3#：1把。 不锈钢钢尺0-15CM：1把。 帕巾钳 13cm尖头：2把。 止血钳 12.5cm弯全齿：4把。 止血钳 14cm弯全齿：2把。 止血钳 16cm弯全齿：2把。 组织钳 18cm普通头宽5：1把 。 | 2 | 套 | 3500.00 |
| 19 | 身高体重秤 | 1、最大秤量：200kg。 2、最小秤量：在自动锁定状态最小起称1kg。 3、分度值：50g。 4、显示：LCD(带背光)。 5、身高计测量范围：70cm~190cm，分度值：0.5cm。 6、工作环境：相对温度0℃~40℃、相对湿度≤80%RH。储存环境：相对温度-25℃~50℃、相对湿度≤80%RH。 7、电源：锂电池 3.7V。 8、温度显示：-9℃-99℃。 9、电量显示：3.2V-3.3V空格，3.3V-3.5V显示1格，3.5V-3.7V，显示2格，3.7V以上显示3格。 10、低压显示：当电压小于 3.2V时显示“LO”。 11、超载显示：当称重超过设定重量时显示“OL”。 | 1 | 个 | 1000.00 |
| 20 | 血糖仪 | 1、监测样本：毛细管全血，用于校准的样本类型：静脉血奖，用血量：1微升. 2、测试范围：11mmol/L~33.33mmol/L(20~600mg/d1)。 3、测试时间：少于7秒。 4、定标曲线：通过校对码自动选择测试曲线。 5、屏幕：LCD屏。 6、电源：电池供电或插座充电供电。 7、电池寿命：不小于1000次。 8、记忆容量：不低于250个。 9、测试温度：1C~40C。 10、测试湿度：不大于80%。 | 1 | 个 | 150.00 |
| 21 | 制氧雾化一体 | ▲1、氧气流量0.5-10L/min 可调。 2、功率≤700VA。 3、电源AC220V士22V 50Hz±1Hz。 4、氧气浓度93%±3%。 5、雾化率≥0.3mL/min。 6、出口压力20-70kPa(出口流量为0时)。 | 1 | 个 | 450.00 |
| 22 | 货架 (4层) | 1、150*60*200cm(四层)*4组。（应标注误差） 2、304不锈钢重型货架。 3、整体加厚不锈钢材质。 4、可拆装、可调节置物货架。 5、货架底部配有加强钢板。 | 2 | 个 | 20000.00 |
| 23 | 输液椅 | - 产品规格：780*680*1100±10mm。 - 输液椅采用优质冷扎钢管经激光切割、自动化智能握弯、定型、机器人焊接，表面经抛丸、去渍除锈、静电粉末双重涂层技术，高温固化等工序，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色、耐刮擦及延长使用寿命。 - 产品主框架满足中38mm和中22mm，1.2mm(正负公差按国家公差标准要求)的技术要求。 - 座板采用12mm优质胶合板及高密度海绵加工而成，靠背符合人体力学要求，舒适大方。 | 15 | 张 | 2880.00 |
| 24 | 病床床头柜 | - 规格：480*485*760±5mm 。 - 整体采用工程塑料ABS材质注塑成型，表面易清洗、擦拭，耐褪色，抗酸碱腐蚀; - 整体为三层：第一层配有多用抽板，设水杯凹槽、温度计凹槽;第二层为抽屉，抽拉灵活，无噪音;下层为大容积储物柜，配有活动层板，贮物空间大，柜内设水壶位置，方便使用; - 柜门内侧配有储物放置栏;柜身左、右两侧设有隐藏毛巾架、杂物挂钩，外形美观，节省空间。 | 50 | 个 | 800.00 |
| 25 | 普通血压计 | 普通台式血压计。 | 1 | 个 | 280.00 |

采购包3：耳鼻喉口腔眼科相关设备物资

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | ★ 数量 | ★ 单位 | ★ 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯 | 1、类型交角体视式 倍率形式转换物镜改变2级倍率。 目镜：10×。 总倍率/视场直径：10×（1×*10×）/18mm 16×（1.6×*10×）/14.5mm 注：*为乘号（物镜*目镜倍率＝总倍率） 瞳距调节范围：55mm～82mm 屈光度调节：6D ▲2、照明裂隙 （1）裂隙投影倍率：1.16× （2）裂隙宽度：0mm～14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） （3）裂隙长度（葫芦孔）1mm～14mm连续可调 （4）光斑直径：0.3mm、5.5mm、9mm、14mm （5）裂隙角度：0～180由垂直到水平方向连续可调 （6）滤色片隔热片、无赤片、钴兰片 （7）照明灯泡：6V20W卤钨灯泡 （8）照明亮度＞120000lx 3、运动底座 前后移动：90mm 左右移动：100mm 前后左右微动：15mm 上下移动：30mm 4、头架颚托部 上下移动：80mm 固视灯红色LED 5、电源 额定电压：AC110V/60Hz或220V/50Hz 输入功率≤30VA 输出电压照明灯：4V、5V、6V 固视灯：6V 变压器热断路器动作温度130° | 1 | 个 | 12000.00 |
| 2 | 眼底镜 | 1、冷光源设计，长久照射无灼热感。长久保持3200K色温 2、具有消除紫外线功能，使患者眼睛得到充分位；光斑均匀，眼底图像直观清晰；眼窝保护设计，可保护使用者的眼睛及稳定仪器 3、技术参数 （1）屈光度、±1、±2、±3、±4、±5、±6、±8、±10、+12、±15、±20、-25、-35D； （2）照明光源3.5V/1WLED灯； （3）电源AC220V±10%,50Hz。 | 1 | 个 | 3000.00 |
| 3 | 非接触式眼压仪 | ▲1、显示屏： （1）颜色：彩色触摸屏。 （2）分辨率：不低于1024*600。 （3）翻转角度：上下翻转180°左右翻转60°。 ▲2、测量范围：0-60mmHg(包含30/60mmHg间自由切换) 3.测量精度：1mmHg。 4.测量头移动范围：上下行程:45mm左右行程:90mm。 5.下颌托升降范围：68mm。 6.工作距离：喷嘴前11mm。 7.操作范围：16mmX10mm。 8.眼压测量：每只眼连续测量三次,计算平均值(正常人单眼范围:10mmHg-21mmHg，1.33Kpa-2.80Kpa)。 ▲11.全自动测量：按下测量按钮,即可自动完成双眼眼压测试。 9.二十四小时动态眼压测量：可24小时动态监测眼压，并能与眼压数据打印在同一报告单上。 10.打印机：内置热敏打印机。 11.测量模式：全自动/自动/手动。 12.数据输入输出：输入:USB，输出:LAN/RS232C。 13.打印：测量完成后可直接打印数据。 14.存储：可存储不低于10组测量数据。 | 1 | 个 | 70000.00 |
| 4 | 视力检查设备 | 1、规格型号：普通型5M。 2、功能：供检查眼睛视力时用。 3、主要参数 1）正常工作条件 a)环境温度：5℃～40℃； b)相对湿度：≤80%； c)大气压力：80kPa～106kPa； d)使用电源：交流220V、50Hz。 外形尺寸（mm）：5m、标准对数940×280×80 3）视力表灯箱上框和下框均采用特制电泳铝合金型材制作而成，面板采用进口亚克力透光面板，整体外观高贵大方及耐用。 4）视力表的印制符合GB11533的要求。 5）多功能视力表灯箱特点 a、左边印有5m、标准对数视标（E）； b、右边印有辅助视标，即红绿试验视标、worth四点试验视标、放射状散光试验视标、斑点状散光试 附则：辅助视标的使用方法 1、红绿试验视标： 配合镜片球面透镜验光试片 测试方式：单眼测试 测试目的：评估被测眼戴矫正试片后的球面屈光矫正程度 2、worth四点试验视标 配合镜片右眼戴红辅片，左眼戴绿辅片 测试方式：双眼测试 测试目的：评估被测眼双眼同时视功能及融合力。 3、放射状散光试验视标 配合镜片圆柱透镜验光试片 测试方式：单眼测试 测试目的：评估被测眼戴矫正试片后是否仍有未矫正的散光。 4、斑点状散光试验视标 配合镜片交叉圆柱透镜 测试方式：单眼测试 测试目的：评估被测眼戴矫正试片后是否仍有未矫正散光。 | 1 | 个 | 800.00 |
| 5 | 角膜前置镜 | 1、屈光度90D。 2、放大率X0.65。 3、静态视野角72°。 4、工作距离mm10。 5、焦距mm12.5。 6、有效直径mm18。 7、透镜直径mm20。 | 1 | 个 | 2250.00 |
| 6 | 色盲图谱 | 1、用于检测病人色盲色弱的最新图谱 | 1 | 个 | 80.00 |
| 7 | 三面镜 | 1、材料：航空有机玻璃，R7.6与R29同轴，材料透光率大于91%。 2、用于眼科：裂隙灯配合检查眼底（手持接触型）。 | 1 | 个 | 3350.00 |
| 8 | 牙科综合治疗椅 | 1、患者座椅： （1）座垫面离地面高度：最低≤460mm，最高≥800mm ； （2）椅位载重量：≥180KG； （3） 升降和靠背运动具有联动补偿功能，柔性启停功能。牙椅具有急救位功能，用于预防突发事件； （4）椅位具有下降安全保护装置，下降时遇到阻碍物会停止下降，并回升； （5）牙椅具有符合国标的紧急急停开关，避免诊疗过程中发生安全隐患，配有机椅互锁系统，手机工作状态下，椅位保持锁定； （6）牙椅底座上带脚控控制，可控制牙椅的升降及仰卧。 2、 医师单元 ▲（1）下挂式手机操作系统,手机挂架可内外旋转90°，收纳在器械盘下面，避免手术结束后刮伤医患人员；挂架可上下45°旋转，采用大挂架，方便医生实现盲插操作。 ▲（2）主控器械盘具有三个置物盘，均可直接拆卸清洗，主置物盘≥420×270mm，两个副盘≥260×220 mm。（副盘选配） （3） 活动磁吸式器械盘无需工具可取下清洗消毒。 （4）主控面板可设置不少于5个记忆椅位，冲痰，漱口，加热等按键。主控、副控均具有记忆椅位功能，具有万能R键功能，可代替其他所有功能键。 （5）牙椅配一键管路反冲洗消毒功能，同时对手机管路，洁牙机管路，主控和副控三用枪以及漱口水进行消毒，无需通过脚踏控制。 （6）器械盘左右两侧把手下方均带有双气刹功能。 3、助手单元 （1） 副控具有5位挂架装置，可根据需求拓展内窥镜挂架和光固化挂架位。 （2）副控面板上具有SET功能设置键、漱口位键，有升降、仰卧、加热、复位键等功能。 （3）副控配有可插拔式强弱吸管，配有易于拆卸清洗的过滤系统，具有延时功能，吸唾手柄挂回后会再工作5秒，保证强弱吸管道内无污物，防止有异味。 （4）治疗机侧箱水气系统与电路系统钢板双侧分离，更安全。 （5）侧箱采用双侧开门磁吸盖设计，不需要螺丝固定，方便维修；侧箱可以90°旋转，方便四手操作。 （6）一体成型玻璃痰盂，可向内旋转90°，无需工具，即可取下清洁和消毒。 （7）侧箱与牙椅连接臂可以实现180°旋转，方便侧箱转到牙椅的左、右侧以及前方，方便安装，进窄门不用拆侧箱。 （8）侧箱内部框架采用一体式铝压铸成型，侧箱与地箱采用内置隐藏排水管线，无外露设计，更美观。 （9）副控标配三用枪，并且三用枪可以实现恒温供水。 4、口腔灯 （1）采用LED光源，具有白色、黄色和黄白混色三种光源可选择，可防止光固化树脂提前固化，可感应式控制防止交叉感染。 5、脚踏 （1）脚开关带手机冷却吹屑功能，手机在操作过程中无需换三用枪，具有吹气功能。 6、设备使用年限：≥15年。 | 1 | 张 | 45000.00 |
| 9 | 牙科预真空消毒仪 | 1、电源电压AC220V±10%；频率50/60Hz；电线插头国标三芯。 ▲2、功率≤1800W。 3、容积≥23L。 4、内径尺寸≥249mm*450mm。 5、产品尺寸≤594*468*453mm。 6、净重≤50KG。 7、净水箱容积≥3.5L。 8、灭菌温度121摄氏度，134摄氏度，特殊灭菌灭活艾滋（HIV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢等。 9、干燥程序强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%；操作界面数码显示，轻触式按键；管路清洗智能内部管路清洗功能。 10、供水系统内置式双水箱，可消毒清洗，采用ABS阻燃材料。 ▲11、报警系统具有故障报警（≥23个代码提示）便于检修。 12、水单元检测水质检测，缺水、防溢水提示。 13、灭菌室配制5层活动托盘架配3个托盘。 14、使用年限≧12年。 | 1 | 个 | 13500.00 |
| 10 | 牙科电动无油空压机 | 1、设备用途：用于1-2台以内牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。 2、技术规格及要求 （1）电源条件：额定电压：220V±10%，频率：50Hz，电源消耗：780W。 （2）结构形式：整台牙科电动无油空压机由压缩机机头、储气罐等组成，稳定、安全、节能、环保。 （3）技术指标及特点： ▲设备产气量最大150L/min，压力控制范围：0.5-0.75Mpa； 每台空压机为1个压缩机机头组成； 3、储气罐容积为不低于38L，带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。 机头线圈采用100％铜线制造储气罐内部罐体满足医用压缩空气的抗菌、抗腐蚀要求。 | 1 | 台 | 5000.00 |
| 11 | 口腔治疗器械+柜 | 口腔治疗器械 口腔麻醉剂助推器勾头：1把 拔牙钳成人拔牙钳150#拔除上颌前牙及前磨牙：1把 拔牙钳成人拔牙钳151#拔除下颌前牙及前磨牙：1把 止血钳 14cm弯全齿：1把 牙科用剪 12.5cm直尖（精细剪）：2把 牙龈分离器牙龈分离器双头（八角柄）：2把 牙挺普通牙挺：3MM直空芯六角柄 2#：1把 牙挺普通牙挺：4MM直空芯六角柄3#：1把 普通牙挺：3MM弯空芯六角柄 4#：1把 牙挺普通牙挺：4MM弯空芯六角柄 5#：1把 牙科去冠器去冠器2X1：1把 牙用充填器普通树脂修整器：4把 剔挖器头宽1.2 2#：2把 剔挖器头宽1.4 3#：1把 剔挖器头宽1.6 4#：1把 牙刮匙 3.5/3.5mm 有齿 10mm空芯柄：1把 持针钳 14cm直型：2把 | 1 | 套 | 7500.00 |
| 12 | 额镜 | 1、直径80mm（不锈钢镜面） | 1 | 个 | 280.00 |
| 13 | 五官科综合治疗台 | 1、工作主机柜：尺寸（980mm*580mm*800mm），厚度≥12mm高强度钢化玻璃台面，箱体采用厚度≥2.0mm冷轧钢板，内外面环保烤漆，漆层厚度≥0.15mm，污物瓶位于吸枪侧边，方便更换 2、智能控制系统：控制系统集成多项功能，自动控制各项功能：检查椅升降功能，LED检查灯开关功能，加热除雾功能等，喷枪和吸枪采用进口接触感应式开关， ▲3、药物喷枪：二直一弯，气路水路分离设计；喷枪金属部分全部采用316L不锈钢，喷枪头可快速插拔； 4、多功能吸枪：一支，有自控调节吸力型吸枪，适用于耳道吸引和鼻腔咽喉吸引，可适配多种吸引管， 5、正压泵：无油型，最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力持续稳定在0.12～0.15Mpa，具有消音、减震性能，噪音≤50dB； 6、负压泵：最高吸引力0.1MPa，流量≥7.2L/min，有消音减震装置，噪音≤50dB； 7、LED聚斑检查灯：双色检查灯，黄白双色光源，照度不低于35000Lx，色温2200K-5200K可调，显指≥90，功率9w；手势感应开关，带阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调 8、加热除雾装置：新风加热除雾系统，自动控制 9、LED 观片灯组件：色温＞6500K，光源寿命≥10万小时，厚度25mm；可挂墙，无极调光，有自动感应、亮度记忆功能，即插即亮； 10、同品牌耳鼻喉电动检查椅1张 （1）检查椅升降功能可由诊疗台主台面智能控制，也可椅身电动控制，可双向180度旋转，带锁止刹车，手动可调椅背角度，靠背可后放至180°； （2）椅身纯钢结构，椅身自重90kg，升降装置采用手术床用铝型材外壳升降柱。 （3）最大承重：≥150kg； （4）座垫升降行程：520mm(最低)-720mm(最高) ； （5）头枕伸缩行程：≥100mm. | 1 | 张 | 50000.00 |
| 14 | 喉镜 | 插入部工作长度 175mm； 外径Φ4mm； 视场角≥90度； 焦距 3mm-50mm； 镜头角度 0度； 成像自动暴光,锁定白平衡； 套管设计不锈钢； 操控系统操控手柄手持便携式； 图像显示及光源一体化图像显示器 12英寸高清液晶显示屏，分辨率不低于1920×1080 扫描方式：逐行扫描； 光源额定电压： 12V； 亮度 500，两级调光； 功率小于5W； 照明方式高亮度新型LED照明； LED强度大于2900流明； 连续工作时间连续工作； 工作环境温度 -20---60度 相对湿度 10%--85% 抗腐蚀性容许附着油污、5%酸、碱，工作完毕及时擦净。 | 1 | 个 | 12000.00 |
| 15 | 听力检查设备 | 1、LY12铝材，紧定螺钉采用GB/T1220中规定的不锈钢棒。 2、产品表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 3、产品表面粗糙度参数Ra之值为：槽内表面3.2μm，外表面0.8μm。 | 1 | 个 | 1200.00 |
| 16 | 便携式耳镜 | 1、耳镜应光滑、平整，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤、划痕和裂纹等。 2、各个接连部位承受1000g砝码5分钟时，无发生变形、开裂现象。 3、电珠开关导电性能应良好，开关时应轻松灵活，无轧住现象。 4、电珠与耳镜配合时，电源接触应良好，不得有时明时暗现象。 5、耳镜头和耳套配合锁紧可靠，不得松动。 6、耳镜用耳镜喇叭测试时，距耳镜喇叭口30mm处，其光照度不低于80Lx。 7、反复挤压气囊能保持橡胶管不堵塞，出气顺畅。 | 1 | 个 | 2000.00 |
| 17 | 治疗器械 | 1、鼻撑开器鼻中隔镜55mm，采用医用不锈钢材料制造。 2、鼻用镊工作长度16cm，枪状。 3、鼻吸引管鼻吸引管工作长度17.5Cm，直径φ4.0mm，弯型。 4、耳用镊 （1）耳用镊：头部应尖锐；膝状镊：头部应圆润； （2）应具有良好的弹性，外力释放后能顺利恢复原状。 5、耳刮匙 （1）耳刮匙长度16Cm整体，手柄八角形，头部45°角弯2.2×1.8mm要求锋利。 （2）材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。 6、耳勾 （1）长度16Cm整体，手柄八角形，头部0.6mm90°尖头，要求锋利。 （2）材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。 7、间接喉镜工作长度19cm,直径4mm。 | 1 | 套 | 4000.00 |
| 18 | 落地灯 | 1、底座配有轮子，立柱可升降。 2、材质:铝材。透镜材料:亚克力工 3、作电压:AC180--260V工作电流:600MA/W±5%功率: 4、7颗*3W芯片:美国普瑞。 5、色温范围:6000--6500k。发光角度:5° 6、产品规格:直径88.5mm。光照强度:1280LM | 2 | 个 | 200.00 |
| 19 | 高背椅 | 用于耳鼻喉科诊疗、病人坐的椅子、后背高于头部、木制。 | 1 | 张 | 450.00 |

三、技术要求（适用于采购包1、采购包2、采购包3）

（一）货物质量要求

★1、供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。本采购包的全部产品，来院时间距生产日期不得超过300日历天，质保期不低于60个月。

2、供应商对货物的规格、标准、技术性能考核指标等应满足采购文件技术要求以及最新相关国家、行业和地方标准要求（合同执行过程中规范如有调整，按最新规范执行；存在多个标准的，按最高标准执行），能安全和稳定使用。货物（包括全部部件）应当全新、完整、未使用过，供应商所提供货物的材料、质量、规格等不得低于采购人采购文件技术要求，亦不得低于供应商响应时自己所投产品的材料、质量、规格等。

★3、供应商提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷时，采购人予以拒收，并要求供应商根据合同约定的质量标准重新供货，供应商重新供货的产品应为全新产品，不得是供应商修理后的产品，由此产生的装卸费、生产费等全部费用均由供应商全部承担，由此造成交货期延误的责任由供应商全部自行承担，约定的交货期不予顺延，同时供应商还应承担由此给采购人造成的损失。

4、采购人不对合同设备进行监造，但参与交货前检验，期间发生的采购人代表的交通、食宿费用由采购人全部自行承担。检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，采购人有权提出异议，供应商应采取必要措施消除货物与合同的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供应商负责。采购人代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对货物质量的确认，不影响在供应商交货后，采购人依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供应商依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5、供应商保证对其销售的货物拥有完全的所有权和处置权或取得相关授权，且无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵。若因此给采购人造成损失的，供应商应承担全部赔偿责任。

6、供应商保证其所提供的所有产品都拥有相关知识产权授权证明，归属或技术来源正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人的知识产权或商业秘密。若发生任何第三方欲就上述权利或利益向采购人追索，并给采购人造成经济损失，采购人有权向供应商索赔，供应商同意承担连带保证责任。

（二）货物检验

1、货物抵达采购人指定现场后，采购人和供应商应指派代表共同对货物进行检验。采购人应在检验前三天通知供应商检验的日期。供应商应派其人员到采购人指定地点参加检验，费用由供应商自理。供应商在上述日期内拒绝或未参加检验的，采购人和（或）采购人指定的收货人有权单独进行检验，相关检验结果视为供应商自动接受。

2、采购人和供应商应共同签署检验报告，该报告应详细列明检验结果，包括检验合格或发现的任何货物短缺、毁损或与合同规定的不符之处。对检验中发现货物短缺、毁损或与合同规定有不符之处的，即为检验不合格，采购人有权拒收货物；供应商应在接到采购人通知后立即无条件免费补齐、调换以上货物，检测直至无疑义。因检验中发现货物短缺、毁损或与合同规定有不符之处产生的一切费用（含额外的运输费用等）由供应商全部承担。如在采购人通知的期限内，供应商未能进行修理、更换或补足的，供应商应承担本合同逾期交货的违约责任，逾期修理、更换或补足超过14日历天的，视为供应商拒绝向采购人提供相关设备，采购人有权指定第三方单位完成该设备供货，相关费用从供应商的合同价款中直接扣除支付给第三方单位，供应商须按相关设备价款的两倍向采购人支付违约金。

3、检验合格的结果仅能够作为货物在外观、数量、型号、规格上完好无缺失的证明以及供应商履行其义务的必要证据，验货合格不使采购人丧失因质量问题而向供应商索赔和求偿的权利，同时不解除供应商对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。

4、验货合格后，供应商应按照采购人要求完成设备安装、调测等工作。若供应商已满足本项目所有供货要求及伴随服务后，供应商可申请组织验收，验收合格后，采购人向供应商签发验收合格证书。

5、供应商供货至现场时须提供包括但不限于以下资料：产品合格证、质保书、产品使用及安装说明书、检测报告。供应商应按照国家有关法律、法规、规章、规范、“三包”规定和买卖双方约定的服务承诺提供服务。因供应商行使产品保修服务义务所产生的一切费用由供应商自行承担。

6、供应商必须严格按照竞标时列明的品牌供货。供应商提供小样、产品样本或实际采购使用的设备材料不符合要求的，采购人有权要求供应商免费更换。

7、在实际采购、验收时发现供应商所供设备材料的技术参数和要求不满足其在竞标时承诺（或承诺响应）的全部技术参数及要求的，属于供应商的违约行为，供应商须按未达标货物金额的两倍向采购人支付违约金，同时采购人有权要求供应商免费更换。

（三）货物验收标准

1、采购文件技术规格书中明确的标准和技术要求。

2、与货物有关的最新版本的中华人民共和国国家标准、部颁标准、国际标准。

3、供应商随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一（如有）。

4、供应商在澄清投标文件时作出的承诺，经采购人确认后，将作为对货物的验收依据之一。货物验收应同时符合采购文件和投标文件中明确的指标（按标准最高者执行）。

四、商务要求（适用于采购包1、采购包2、采购包3）

（一）包装要求

1、供应商应对货物进行妥善包装，以满足货物运至场地及在场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

2、每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

3、供应商相关设备的包装应按国家标准、行业（专业）标准规定及技术要求执行，由于包装搬运不妥造成的货物锈蚀、损坏、丢失均由供应商承担责任，采购人有权拒收货物。

4、供应商应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5、根据货物的特点和运输、保管的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，供应商应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

6、包装物采购人不予退还给供应商，相关费用已包含在供应商的报价中，采购人不另行支付。

7、乙方的包装和运输（须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（二）送货要求

1、交付时间：合同签订后30个日历天内交付使用。

2、交货地点：江苏省句容监狱，具体以采购人指定地点为准。

3、供应商应自行选择适宜的运输工具及线路安排货物运输。除采购人另有要求外，每件能够独立运行的货物供应商应整套装运。该货物的安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应一齐装运。

4、供应商应至少在货物预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预先通知采购人，并在货物启运后 24 小时之内正式通知采购人。

5、供应商在进行通知时，如果发运合同设备中有超大超重包装的，则供应商应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知采购人；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知采购人。

6、供应商有义务确保其人员在送货、卸货及现场安装调试过程中的人员安全。

7、供应商应按采购人要求地点卸货，供应商负责办理运输和装卸，下力费、保管费等相关费用由供应商负责。

（三）安装要求

1、供应商有义务提供安装、调试等技术支持工作，并保证一次性通过采购人、质监部门、技监部门对货物的检测。

2、供应商应无条件做好自身承包范围内的成品保护工作。供应商必须对自己直接或间接的错误或遗漏而造成的其他工程、邻近建筑物的破坏，承担修复和赔偿责任。

（四）售后要求[不包含：（1）采购包1中的医疗垃圾桶（120L）、医疗垃圾桶（50L）、普通垃圾桶（60L）、普通垃圾桶（30L）、普通垃圾桶（120L）。（2）采购包2中的不锈钢小推车、治疗车、落地灯。采购包3中的色盲图谱]

1、全部货物免费质保期要求为不低于60个月。质保期内所有更换的零部件及相关技术人员服务费均免费，质保期内至少每年提供原厂维护保养二次，附常用配件清单。质保期自货物交付采购人并经采购人验收合格后开始计算。质保期内全部货物（含配件、备品备件）免费维修。

2、供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

3、如货物在质保期内发生故障时，供应商应在接到采购人报修电话后的2小时内予以响应。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，供应商应承担由此发生的全部费用。

4、如货物在保修期内发生故障，供应商应在接到采购人报修电话后的2小时内予以响应，并在24小时内修复或排除故障。对于较大或重大故障，供应商应于48小时内完成修复工作，供应商在48小时内不能排除或修复故障时，应及时向采购人提供新配件替换，并于45天内更换设备（免费更换）到采购人处，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

5、供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件，并保证提供的联系方式畅通。如果任何技术人员不合格，采购人有权要求供应商撤换，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得采购人同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。

6、在备品备件停止生产的情况下，供应商应事先将相关停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间考虑是否需要加购所需备品备件。在备品备件停止生产后，且相关货物超出质保期但在设备设计使用寿命期内时，供应商应根据采购人要求向采购人提供原备件的代用品（代用品的品质不低于原配件的性能指标），并免费向采购人提供备件及备件代用品的规格参数资料等。

7、供应商应就质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购人签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购人。

8、质量保证期届满后，采购人向供应商出具合同设备质量保证期届满证书的时间：质量保证期满后28日历天内。质保期过后，供应商对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

9、质保期的结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

10、因供应商所提供的产品造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

（五）培训要求

1、供应商应就所供货物的安装、试运行、运行、维护、修理等方面对采购人的人员进行培训。

2、供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训、安全培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

3、供应商应提供培训计划（包括临床使用培训，工程师维修保养培训），培训内容为本设备系统操作及常见问题处理，确保临床人员具备独立工作的能力。

（六）保险与风险

1、货物自运抵采购人现场至交付使用过程中的看护防盗工作由供应商自行负责，由于看管不利等造成的损失，由供应商自行承担，相关费用由供应商自行考虑，含在报价中，采购人不另行支付。

2、供应商应自行为本项目下货物办理保险，相关费用已包含在供应商的投标报价中，采购人不另行支付。

★3、标的物所有权转移：供应商完成货物的供货及安装工作且采购人签署验收合格证书后，设备的所有权和风险转移至采购人。

五、报价要求（适用于采购包1、采购包2、采购包3）

1、本项目采用全费用综合单价，全费用综合单价应包含但不限于：货物及材料的价格、包装费、运杂费(运抵采购人项目现场)、运输保险费、随货提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费（含二次搬运费）、进退场费、场内运输费、安装、系统调试、成品保护费、交付运行、劳务费、资料费、培训费、运维费、质保期内维修保养费用、售后服务、项目特征未描述但完成此工艺所必须的工作费用、各种应由供应商缴纳的规费、通过有关部门验收的相关费用、参与投标费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及供应商认为需要的其它费用等一切费用。本项目全费用综合单价结算时不予调整，数量按实结算。供应商已充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，全费用综合单价今后不作调整。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在本项目的安装、调试、验收过程中，如存在漏项、缺件等情况时，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用已包含在供应商的报价中。除磋商文件和合同规定可以调整的以外，该类费用以后不做调整。

3、采购人并不保证所提供的资料全面而准确地反映项目的实际状况，供应商应在充分了解本项目特点和现场后作出自己的判断和推测，并对自己的判断和推测负责。供应商应结合企业自身情况，充分考虑可能产生的风险费用并计入报价中，该类费用今后不予调整。

4、供应商在充分了解项目及周边位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响合同价款的情况，供应商如因忽视或误解场地及周围情况而导致成本增加或交货（付）期延长等，采购人一律不予认可。勘察现场所发生的费用及安全责任由供应商承担。因供应商未能全面、完整地进行现场踏勘而导致其中标后相关费用发生增加的，增加部分费用由供应商全部自行承担，且相应交货（付）期不予延长。

5、供应商须根据磋商文件中的交货（付）时间，充分考虑中标后至货物交货（付）使用时间的设备及材料涨价风险，并在报价予以考虑，该类费用今后不予调整。

6、供应商需要配合采购人进行二次深化设计（如有），且须在货物生产和进场之前须与采购人确定最终供货尺寸。

7、报价中还应包括但不限于下述内容：

（1）磋商文件中已经明示或暗示的风险；

（2）可以或应该预见的，为完成整体项目内容所必须考虑的风险；

（3）各项工程措施、技术措施、安全文明措施。

六、付款方式（适用于采购包1、采购包2、采购包3）

1、本项目下合同价款以人民币支付。

2、每次付款前，供应商须向采购人开具合法合规的增值税发票。乙方应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

3、付款条件

（1）本项目合同签订后10日历天内（但不迟于供应商向采购人缴清履约保证金前），采购人向供应商支付合同金额的30%。

（2）供应商完成本项目全部货物的供货，且安装调试完毕，经采购人和相关部门验收合格，并完成对采购人的培训指导工作，在全部设备正常使用60日历天后，采购人向供应商支付至合同金额的60%（含已付，扣除应扣部分）。

（3）本项目合同签订满12个月后，采购人向供应商付至合同金额的100%（含已付，扣除应扣部分）。

七、其他（适用于采购包1、采购包2、采购包3）

1、所属行业：工业。

2、核心产品

| 采购包号 | 采购包名称 | 核心产品 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 检验相关医疗设备物资 | 电解质分析仪、全自动红细胞沉降率 |
| 包2 | 抢救室病区医疗设备物资 | 便携式呼吸机、多功能心电监护仪、除颤仪 |
| 包3 | 耳鼻喉口腔眼科相关设备物资 | 非接触式眼压仪、牙科综合治疗椅、五官科综合治疗台 |

★3、本项目不接受进口产品和供应商参与磋商。

4、履约保证金：成交供应商应于成交公告发布之日起15日历天内，向采购人缴纳履约保证金，履约保证金金额为成交总价的10%，履约保证金形式：银行电汇、银行转账。

5、本项目成交后，供应商不得进行分包或转包（提供承诺书，加盖供应商公章装订在响应文件中）。

6、其他内容详见磋商文件第五章合同格式及条款。

# 第五章 合同格式及条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改；关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对采购文件和响应文件以及通用条款，不得作实质性修改。

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：JR-JY-2025-059

甲方：                 （买方）

乙方：                  （卖方）

甲、乙双方根据                  竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：         圆（元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的  /  ，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期        年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：

9.3 交付地点：

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

（1）合同签订后甲方收到发票10日内支付货款的30%，设备安装、调试、验收合格，经培训指导，正常使用2个月后收到发票10日内再付60% 货款；合同签订12个月后甲方收到发票10日内付清10%余款。

（2）设备验收合格后，乙方所开发票，应确保发票上所列品名、型号、金额与合同所列完全一致。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为仪征市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏星宇仪邮项目管理有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件

（正本/副本）

江苏省句容监狱医疗设备物资采购项目

（采购包名称：        ）

响应文件

（项目编号：JR-JY-2025-059）

（采购包号：      ）

供     应     商：                      （公章）

法定代表人或授权委托人：___________（签字或盖章）

年    月   日

## 一、竞争性磋商申请函

致：   （采购人）

根据贵方关于（项目名称）（项目编号）（采购包名称）（采购包号）的竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（申请人的名称），提交下述纸质响应文件正本壹份，副本贰份，电子响应文件壹份。内容包括：

1、竞争性磋商申请函及附录；

2、法定代表人身份证明书；

3、法人授权委托书（如有）；

4、资格及资信证明文件；

5、已标价的货物清单；

6、类似业绩；

7、项目组织方案；

8、其他材料（如有）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按磋商文件规定提供货物及配套服务的首轮报价见竞争性磋商申请函附录。

2、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，愿意接受采购人及行政主管部门的处罚。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成供货。

7、我方保证在磋商过程中无下列行为发生：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它磋商申请人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在磋商过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商：_______________________________________（公章）

法定代表人：____________________________ （签字或盖章）

单位地址：____________________________________________

联系电话：

传真：

邮政编码：___________________

日期：      年      月      日

竞争性磋商申请函附录

| 首轮报价 （总价） | （大写）人民币 （小写）￥ |
| --- | --- |
| 项目负责人 | （姓名） |
| 合同履行期限 | 本项目下全部货物合同签订后 个日历天内交付使用 |
| 质量要求 | 符合国家及地方法律法规、行业规范、技术标准及采购文件要求 |
| 免费质保期 | 本项目下全部货物免费质保期为 个月 |
| 是否小微企业 | （是/否） |
| 是否属于残疾人福利性单位 | （是/否） |
| 是否属于监狱企业 | （是/否） |
| 备注 |  |

注：1、供应商填写本附录，已完全清楚本项目的报价要求。

供应商：_______________________________________（公章）

法定代表人：____________________________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 二、法定代表人身份证明书

兹证明  (姓名)  同志，性别     ，居民身份证号                  ，在我单位任           职务，系我单位主要负责任人，即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月     日

注：后附法定代表人居民身份证复印件。

## 三、法人授权委托书

本授权书声明： （单位名称） 的法定代表人 （姓名） 授权（被授权人的姓名、职务）为我方  (项目名称)的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

单位名称（公章）：

日     期：

注:后附被授权人居民身份证复印件。

## 四、资格及资信证明文件

（一）资格审查承诺书

致                   （采购人）：

为确保本项目磋商工作顺利进行，我公司在此承诺：

1、我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态。

2、我公司的资格审查资料中的重要内容没有失实或弄虚作假。

3、我公司符合法律、法规规定的其它条件。

4、我公司无下列行为：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（3）违反法律、法规规定的其他情形；

（4）因采购活动中有违法、违规等不良行为，被行政监督主管部门公示限制且限制期限未满的。

5、我公司响应文件中的重要内容没有失实或弄虚作假。

6、我单位成交后，不对本项目分包或转包。

若经采购人（或采购代理机构）核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次磋商权利，若因此给此次采购工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

6、我公司认为需要作出的其他承诺详见资格及资信证明文件的其他材料。

供应商：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

注：本表为基本格式，不得随意修改。供应商应认真填写，并且加盖企业公章、法定代表人（签字或盖章）。

（二）供应商基本情况表

供应商名称：

| 公司名称 |  | 负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 企业资质 |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  |
| 本项目 联系人手机 |  |  |  |  |  |
| 单位主要 业务综述 |  |  |  |  |  |
| 组织机构框架图 （包括结构、领导成员、主要技术人员及数量等情况） |  |  |  |  |  |

注：后按磋商文件要求，附相关证明材料。

供应商：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

（三）商务条款响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 实际响应情况 | 正偏离/负偏离/无偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表须根据磋商文件要求和响应文件内容填写，以供磋商小组对照评审，如不按要求填写，磋商小组有权不予赋分，甚至认定申请人的磋商无效；2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”；3、该表不能作为磋商的商务技术文件或代替资格审查证明文件，申请人应在磋商文件中单独提供商务文件和资格审查证明文件；4、行数不够可自行添加；5、如申请人完全响应本项目磋商文件要求，在第一行按如下格式填写即可：（1）“序号”栏：/；（2）“磋商文件要求”栏：磋商文件全部商务条款要求；（3）“实际响应情况”栏：全部完全响应；（4）“无偏离/正偏离/负偏离”栏：无偏离；（5）“备注”栏：/

供应商：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

（四）技术条款响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 实际响应情况 | 正偏离/负偏离/无偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表须根据磋商文件要求和响应文件内容填写，以供磋商小组对照评审，如不按要求填写，磋商小组有权不予赋分，甚至认定申请人的磋商无效；2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”；3、该表不能作为磋商的商务技术文件或代替资格审查证明文件，申请人应在磋商文件中单独提供技术文件和资格审查证明文件；4、行数不够可自行添加。5、供应商应将重要技术指标（加▲项）在本表中逐一列明响应和偏离情况，并在投标文件的其他部分提供技术证明材料（如：白皮书、彩页、产品说明书、技术方案、承诺书等证明材料），否则可能影响供应商评审得分。

供应商：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

（五）保密承诺书

江苏省句容监狱：

我方响应你方项目采购要求并参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规相关保密要求，并郑重承诺：

一、保密内容：由于江苏省句容监狱为国家涉密单位，凡涉及江苏省句容监狱单位相关的图纸、数据以及其他相关的信息资料等内容，我方及我方相关人员都有予以保密的义务，并承诺做到：

1.认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

2.不提供虚假信息，自愿接受保密审查；

3.不录音、拍照、摄像涉及江苏省句容监狱秘密信息，不记录、存储、复制国家秘密信息，不留存国家秘密载体；

4.不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

5.不带任何具备录音、录像、拍摄、存储功能的数码设备进入江苏省句容监狱规定不允许带入的相关区域。

若确因我方的原因造成泄密，由我方及相关责任人承担相应的法律责任。

二、保密期限：针对江苏省句容监狱的单位特殊性，自收到该项目招标资料起，我方有义务在20年内对相关的图纸、数据以及涉及采购人作为刑罚执行机关和江苏省句容监狱相关的信息资料予以保密；除非江苏省句容监狱主动向社会公开相关的数据，我方在任何情况下不得予以泄露，不得向任何第三方透露本项目涉及的内容及商业秘密。

三、保密责任：由于我方及相关人员有意或者无意的行为造成江苏省句容监狱的保密资料或者机密泄露的，我方对本次泄密造成的损失进行相应的赔偿，并承担相应的民事责任和刑事责任。在项目实施过程中因我方泄密行为造成江苏省句容监狱单位损失的，被泄密方有权立即单方面终止与本项目相关合同，因此造成的一切损失由泄密方承担。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

（六）供应商财务状况报告

（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见附件）

（八）依法缴纳税收和社会保障的证明材料

（九）供应商参加采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见附件）

（十）其他材料（供应商认为需要提供的其他材料，本部分须逐页加盖供应商公章）

## 五、已标价的货物清单（仅适用于采购包1）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 室内温湿度计 |  | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 离心机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 电热恒温培养箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 电解质分析仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 全自动动态血沉仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 单道可调移液器 |  | 4 | 台 |  |  |
| 8 | 震荡仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 生物显微镜 |  | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 防辐射衣 |  | 2 | 件 |  |  |
| 11 | 医疗垃圾桶（120L） |  | 7 | 个 |  |  |
| 12 | 医疗垃圾桶（50L） |  | 18 | 个 |  |  |
| 13 | 普通垃圾桶（60L） |  | 2 | 个 |  |  |
| 14 | 普通垃圾桶（30L） |  | 12 | 个 |  |  |
| 15 | 普通垃圾桶（120L） |  | 1 | 个 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商填写本表示已清楚了解本项目报价要求。

供应商：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 五、已标价的货物清单（仅适用于采购包2）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 洗胃机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 便携式呼吸机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 医用冷藏冰箱 |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 输液泵 |  | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 多功能心电监护仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 除颤仪 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 治疗床 |  | 9 | 张 |  |  |
| 9 | 小推车(不锈钢) |  | 3 | 个 |  |  |
| 10 | 紫外线消毒灯 |  | 5 | 个 |  |  |
| 11 | 治疗车 |  | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 候诊椅 |  | 20 | 张 |  |  |
| 13 | 观片灯 |  | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 电子血压计 |  | 3 | 个 |  |  |
| 15 | 落地灯 |  | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 不锈钢换药柜 |  | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 落地无影灯 |  | 2 | 个 |  |  |
| 18 | 换药、手术清创器械 |  | 2 | 套 |  |  |
| 19 | 身高体重秤 |  | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 血糖仪 |  | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 制氧雾化一体 |  | 1 | 个 |  |  |
| 22 | 货架(4层) |  | 2 | 个 |  |  |
| 23 | 输液椅 |  | 15 | 张 |  |  |
| 24 | 病床床头柜 |  | 50 | 个 |  |  |
| 25 | 普通血压计 |  | 1 | 个 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商填写本表示已清楚了解本项目报价要求。

供应商：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 五、已标价的货物清单（仅适用于采购包3）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯 |  | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 眼底镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 非接触式眼压仪 |  | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 视力检查设备 |  | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 角膜前置镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 色盲图谱 |  | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 三面镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 牙科综合治疗椅 |  | 1 | 张 |  |  |
| 9 | 牙科预真空消毒仪 |  | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 牙科电动无油空压机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 口腔治疗器械+柜 |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 额镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 五官科综合治疗台 |  | 1 | 张 |  |  |
| 14 | 喉镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 听力检查设备 |  | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 便携式耳镜 |  | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 治疗器械 |  | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 落地灯 |  | 2 | 个 |  |  |
| 19 | 高背椅 |  | 1 | 张 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商填写本表示已清楚了解本项目报价要求。

供应商：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 六、类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | … | … | … |  |

注：后按磋商文件要求，附相关证明材料。

供应商：__________________________（公章）

法定代表人或授权委托人：_____________ （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 七、项目实施方案

（本部分须逐页加盖供应商公章）

## 八、其他资料

（供应商认为需要提供的其他材料，本部分需逐页加盖供应商公章）

附件一：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函格式及属于监狱企业的证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（采购包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件二：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省句容监狱：

我单位（供应商单位名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年   月   日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏省句容监狱：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。（若有）

主要专业技术能力有：     。（若有）

声明人：（公章）

年   月   日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。